## Master part
2006-07-26 08:40
P.O. Box 451
Princeton, NJ 08543
(609)243-3626
WWW.PPPL.GOV
INSPECTION REPORT
0
ACCEPTED
REJECTED
EMAIL TO: | [5 empty] | FAX TO:
INSPECTED BY:
REMARKS AND DISPOSITION
seat 1
|  |  | -Tol. | +Tol. | Nominal |  | Measured |  | Dev/Mean |  | Error
|  | X | 0 | 0 | 79.427 |  | 79.4245 |  | -0.0024961
Target point |  | Y | 0 | 0 | -40.87 |  | -40.875 |  | -0.004968
|  | Z | 0 | 0 | -1.656 |  | -1.6577 |  | -0.0016703
Distance To Target Point |  |  | -0.1 | 0.1 | 0 |  | 0.0058053 |  | 0.0058053
Distance to Target Plane |  |  | -0.1 | 0.1 | 0
Distance On Plane |  |  | -0.1 | 0.1 | 0
seat 2
|  |  | -Tol. | +Tol. | Nominal |  | Measured |  | Dev/Mean |  | Error
|  | X | 0 | 0 | 76.334 |  | 76.3271 |  | -0.0068945
Target point |  | Y | 0 | 0 | -36.981 |  | -36.9876 |  | -0.0066415
|  | Z | 0 | 0 | -25.65 |  | -25.6547 |  | -0.0047303
Distance To Target Point |  |  | -0.1 | 0.1 | 0 |  | 0.010678 |  | 0.010678
Distance to Target Plane |  |  | -0.1 | 0.1 | 0
Distance On Plane |  |  | -0.1 | 0.1 | 0
seat 3
|  |  | -Tol. | +Tol. | Nominal |  | Measured |  | Dev/Mean |  | Error
|  | X | 0 | 0 | 96.137 |  | 96.1343 |  | -0.0026638
Target point |  | Y | 0 | 0 | -15.83 |  | -15.8339 |  | -0.0038939
|  | Z | 0 | 0 | -24.421 |  | -24.4225 |  | -0.0015265
Distance To Target Point |  |  | -0.1 | 0.1 | 0 |  | 0.0049586 |  | 0.0049586
Distance to Target Plane |  |  | -0.1 | 0.1 | 0
Distance On Plane |  |  | -0.1 | 0.1 | 0
seat 4
|  |  | -Tol. | +Tol. | Nominal |  | Measured |  | Dev/Mean |  | Error
|  | X | 0 | 0 | 98.144 |  | 98.1515 |  | 0.0075275
Target point |  | Y | 0 | 0 | 17.614 |  | 17.6072 |  | -0.0067814
|  | Z | 0 | 0 | -8.586 |  | -8.5811 |  | 0.0049497
Distance To Target Point |  |  | -0.1 | 0.1 | 0 |  | 0.011276 |  | 0.011276
Distance to Target Plane |  |  | -0.1 | 0.1 | 0
Distance On Plane |  |  | -0.1 | 0.1 | 0
seat 5
|  |  | -Tol. | +Tol. | Nominal |  | Measured |  | Dev/Mean |  | Error
|  | X | 0 | 0 | 79.331 |  | 79.3247 |  | -0.0063452
Target point |  | Y | 0 | 0 | 31.329 |  | 31.343 |  | 0.01403
|  | Z | 0 | 0 | -27.271 |  | -27.2669 |  | 0.0041265
Distance To Target Point |  |  | -0.1 | 0.1 | 0 |  | 0.015942 |  | 0.015942
Distance to Target Plane |  |  | -0.1 | 0.1 | 0
Distance On Plane |  |  | -0.1 | 0.1 | 0
seat 6
|  |  | -Tol. | +Tol. | Nominal |  | Measured |  | Dev/Mean |  | Error
|  | X | 0 | 0 | 86.9019 |  | 86.9011 |  | -0.00082493
Target point |  | Y | 0 | 0 | 34.2461 |  | 34.248 |  | 0.0018686
|  | Z | 0 | 0 | -3.0831 |  | -3.0856 |  | -0.002451
Distance To Target Point |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0031906 |  | 0.0031906
Distance to Target Plane |  |  | 0 | 0 | 0
Distance On Plane |  |  | 0 | 0 | 0
seat 7
|  |  | -Tol. | +Tol. | Nominal |  | Measured |  | Dev/Mean |  | Error
|  | X | 0 | 0 | 58.222 |  | 58.2136 |  | -0.0084321
Target point |  | Y | 0 | 0 | 48.523 |  | 48.5244 |  | 0.0014392
|  | Z | 0 | 0 | -8.637 |  | -8.6342 |  | 0.0028191
Distance To Target Point |  |  | -0.1 | 0.1 | 0 |  | 0.0090066 |  | 0.0090066
Distance to Target Plane |  |  | -0.1 | 0.1 | 0
Distance On Plane |  |  | -0.1 | 0.1 | 0
seat 8
|  |  | -Tol. | +Tol. | Nominal |  | Measured |  | Dev/Mean |  | Error
|  | X | 0 | 0 | 40.513 |  | 40.5076 |  | -0.0053716
Target point |  | Y | 0 | 0 | 49.634 |  | 49.6323 |  | -0.0016517
|  | Z | 0 | 0 | -5.379 |  | -5.3829 |  | -0.003882
Distance To Target Point |  |  | -0.1 | 0.1 | 0 |  | 0.0068302 |  | 0.0068302
Distance to Target Plane |  |  | -0.1 | 0.1 | 0
Distance On Plane |  |  | -0.1 | 0.1 | 0
seat 9
|  |  | -Tol. | +Tol. | Nominal |  | Measured |  | Dev/Mean |  | Error
|  | X | 0 | 0 | 20.612 |  | 20.6132 |  | 0.0011896
Target point |  | Y | 0 | 0 | 23.799 |  | 23.7876 |  | -0.011428
|  | Z | 0 | 0 | -5.512 |  | -5.519 |  | -0.0070247
Distance To Target Point |  |  | -0.1 | 0.1 | 0 |  | 0.013467 |  | 0.013467
Distance to Target Plane |  |  | -0.1 | 0.1 | 0
Distance On Plane |  |  | -0.1 | 0.1 | 0
seat 10
|  |  | -Tol. | +Tol. | Nominal |  | Measured |  | Dev/Mean |  | Error
|  | X | 0 | 0 | 35.618 |  | 35.6427 |  | 0.02466
Target point |  | Y | 0 | 0 | -4.305 |  | -4.3069 |  | -0.0018528
|  | Z | 0 | 0 | -10.53 |  | -10.5316 |  | -0.0015761
Distance To Target Point |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.02478 |  | 0.02478
Distance to Target Plane |  |  | 0 | 0 | 0
Distance On Plane |  |  | 0 | 0 | 0
seat 11
|  |  | -Tol. | +Tol. | Nominal |  | Measured |  | Dev/Mean |  | Error
|  | X | 0 | 0 | 33.909 |  | 33.9158 |  | 0.0068253
Target point |  | Y | 0 | 0 | -23.901 |  | -23.8913 |  | 0.0096631
|  | Z | 0 | 0 | -10.984 |  | -10.9745 |  | 0.0094994
Distance To Target Point |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.015172 |  | 0.015172
Distance to Target Plane |  |  | 0 | 0 | 0
Distance On Plane |  |  | 0 | 0 | 0
seat 12
|  |  | -Tol. | +Tol. | Nominal |  | Measured |  | Dev/Mean |  | Error
|  | X | 0 | 0 | 32.964 |  | 32.9568 |  | -0.0071744
Target point |  | Y | 0 | 0 | -45.407 |  | -45.3968 |  | 0.010217
|  | Z | 0 | 0 | -2.581 |  | -2.5795 |  | 0.0014663
Distance To Target Point |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.01257 |  | 0.01257
Distance to Target Plane |  |  | 0 | 0 | 0
Distance On Plane |  |  | 0 | 0 | 0
N1L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-13 | 0 | -0.01 | 0.01 | 89.2847 | -28.2358 | -9.5222 | 0.012 | -0.0107 | -0.0024 | -0.0163
| SP-14 | 0 | -0.01 | 0.01 | 89.3496 | -28.2519 | -9.1254 | 0.0105 | -0.0094 | -0.0021 | -0.0143
| SP-15 | 0 | -0.01 | 0.01 | 89.3985 | -28.2807 | -8.7524 | 0.0109 | -0.0098 | -0.0022 | -0.0148
| SP-16 | 0 | -0.01 | 0.01 | 89.4643 | -28.2855 | -8.402 | 0.013 | -0.0116 | -0.0026 | -0.0176
| SP-17 | 0 | -0.01 | 0.01 | 90.0248 | -27.3813 | -9.5744 | 0.0124 | -0.0107 | -0.0025 | -0.0165
| SP-18 | 0 | -0.01 | 0.01 | 90.0993 | -27.3847 | -9.1844 | 0.0099 | -0.0085 | -0.002 | -0.0132
| SP-19 | 0 | -0.01 | 0.01 | 90.1544 | -27.406 | -8.8143 | 0.0096 | -0.0083 | -0.0019 | -0.0128
| SP-20 | 0 | -0.01 | 0.01 | 90.2316 | -27.3977 | -8.4617 | 0.0116 | -0.01 | -0.0023 | -0.0155
| SP-21 | 0 | -0.01 | 0.01 | 90.6955 | -26.5687 | -9.6671 | 0.0116 | -0.0097 | -0.0023 | -0.0153
| SP-22 | 0 | -0.01 | 0.01 | 90.7732 | -26.5679 | -9.2778 | 0.0096 | -0.008 | -0.0019 | -0.0126
| SP-23 | 0 | -0.01 | 0.01 | 90.8324 | -26.5846 | -8.9081 | 0.0094 | -0.0079 | -0.0019 | -0.0124
| SP-24 | 0 | -0.01 | 0.01 | 90.9101 | -26.5748 | -8.5572 | 0.0111 | -0.0092 | -0.0022 | -0.0146
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 12
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | -0.014658
| Std. deviation |  | 0.0016768
| Max. Value |  | -0.0124
| Min. Value |  | -0.0176
N2L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-13 | 0 | -0.01 | 0.01 | 91.1994 | -25.9351 | -9.7523 | 0.0125 | -0.0101 | -0.0025 | -0.0163
| SP-14 | 0 | -0.01 | 0.01 | 91.2835 | -25.9277 | -9.3569 | 0.01 | -0.0081 | -0.002 | -0.013
| SP-15 | 0 | -0.01 | 0.01 | 91.3482 | -25.9379 | -8.9879 | 0.0119 | -0.0096 | -0.0023 | -0.0155
| SP-16 | 0 | -0.01 | 0.01 | 91.4293 | -25.9228 | -8.6396 | 0.0117 | -0.0095 | -0.0023 | -0.0152
| SP-17 | 0 | -0.01 | 0.01 | 91.8339 | -25.1081 | -9.868 | 0.0123 | -0.0096 | -0.0024 | -0.0158
| SP-18 | 0 | -0.01 | 0.01 | 91.9254 | -25.0882 | -9.4846 | 0.0103 | -0.008 | -0.002 | -0.0132
| SP-19 | 0 | -0.01 | 0.01 | 91.9994 | -25.0869 | -9.1164 | 0.0139 | -0.0109 | -0.0028 | -0.0179
| SP-20 | 0 | -0.01 | 0.01 | 92.0866 | -25.0625 | -8.7725 | 0.0156 | -0.0121 | -0.0031 | -0.02
| SP-21 | 0 | -0.01 | 0.01 | 92.3596 | -24.3875 | -10.0015 | 0.0145 | -0.0109 | -0.0029 | -0.0184
| SP-22 | 0 | -0.01 | 0.01 | 92.4587 | -24.3571 | -9.6193 | 0.0132 | -0.0099 | -0.0026 | -0.0167
| SP-23 | 0 | -0.01 | 0.01 | 92.5387 | -24.3474 | -9.2539 | 0.0167 | -0.0126 | -0.0033 | -0.0212
| SP-24 | 0 | -0.01 | 0.01 | 92.6331 | -24.3127 | -8.9108 | 0.0183 | -0.0138 | -0.0036 | -0.0232
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 12
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | -0.0172
| Std. deviation |  | 0.0030943
| Max. Value |  | -0.013
| Min. Value |  | -0.0232
N3L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-13 | 0 | -0.01 | 0.01 | 92.9344 | -23.5589 | -10.1814 | 0.0149 | -0.0108 | -0.003 | -0.0187
| SP-14 | 0 | -0.01 | 0.01 | 93.0416 | -23.5153 | -9.8041 | 0.0151 | -0.0109 | -0.003 | -0.0188
| SP-15 | 0 | -0.01 | 0.01 | 93.131 | -23.4928 | -9.4405 | 0.0179 | -0.0129 | -0.0036 | -0.0224
| SP-16 | 0 | -0.01 | 0.01 | 93.2332 | -23.4457 | -9.1011 | 0.0206 | -0.0148 | -0.0041 | -0.0257
| SP-17 | 0 | -0.01 | 0.01 | 93.457 | -22.7609 | -10.3809 | 0.0154 | -0.0106 | -0.0031 | -0.019
| SP-18 | 0 | -0.01 | 0.01 | 93.5724 | -22.7038 | -10.0079 | 0.0159 | -0.0109 | -0.0032 | -0.0196
| SP-19 | 0 | -0.01 | 0.01 | 93.6695 | -22.6697 | -9.6477 | 0.0191 | -0.0132 | -0.0039 | -0.0236
| SP-20 | 0 | -0.01 | 0.01 | 93.7769 | -22.6122 | -9.3154 | 0.0211 | -0.0145 | -0.0043 | -0.026
| SP-21 | 0 | -0.01 | 0.01 | 93.8678 | -22.1015 | -10.5531 | 0.0141 | -0.0094 | -0.0029 | -0.0172
| SP-22 | 0 | -0.01 | 0.01 | 93.9961 | -22.0223 | -10.1879 | 0.0166 | -0.011 | -0.0034 | -0.0202
| SP-23 | 0 | -0.01 | 0.01 | 94.1033 | -21.9718 | -9.8323 | 0.0218 | -0.0144 | -0.0045 | -0.0265
| SP-24 | 0 | -0.01 | 0.01 | 94.2202 | -21.8975 | -9.5058 | 0.0234 | -0.0155 | -0.0049 | -0.0285
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 12
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | -0.022183
| Std. deviation |  | 0.003774
| Max. Value |  | -0.0172
| Min. Value |  | -0.0285
N4L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-13 | 0 | -0.01 | 0.01 | 94.3332 | -21.2887 | -10.8415 | 0.0148 | -0.0093 | -0.0031 | -0.0177
| SP-14 | 0 | -0.01 | 0.01 | 94.4666 | -21.2014 | -10.4725 | 0.018 | -0.0113 | -0.0038 | -0.0216
| SP-15 | 0 | -0.01 | 0.01 | 94.5775 | -21.1444 | -10.1198 | 0.0238 | -0.015 | -0.0051 | -0.0286
| SP-16 | 0 | -0.01 | 0.01 | 94.6989 | -21.0613 | -9.7944 | 0.0254 | -0.016 | -0.0054 | -0.0305
| SP-17 | 0 | -0.01 | 0.01 | 94.749 | -20.5229 | -11.0955 | 0.0143 | -0.0086 | -0.0031 | -0.017
| SP-18 | 0 | -0.01 | 0.01 | 94.8896 | -20.4176 | -10.7403 | 0.0186 | -0.0111 | -0.0041 | -0.022
| SP-19 | 0 | -0.01 | 0.01 | 95.0108 | -20.3412 | -10.3947 | 0.0255 | -0.0152 | -0.0056 | -0.0302
| SP-20 | 0 | -0.01 | 0.01 | 95.1402 | -20.2396 | -10.0805 | 0.0263 | -0.0157 | -0.0058 | -0.0312
| SP-21 | 0 | -0.01 | 0.01 | 95.1694 | -19.6597 | -11.4562 | 0.0167 | -0.0094 | -0.0038 | -0.0195
| SP-22 | 0 | -0.01 | 0.01 | 95.3105 | -19.5511 | -11.1037 | 0.019 | -0.0107 | -0.0043 | -0.0222
| SP-23 | 0 | -0.01 | 0.01 | 95.4358 | -19.4662 | -10.7615 | 0.0265 | -0.0148 | -0.006 | -0.0309
| SP-24 | 0 | -0.01 | 0.01 | 95.5677 | -19.3576 | -10.4495 | 0.0263 | -0.0147 | -0.006 | -0.0307
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 12
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | -0.025175
| Std. deviation |  | 0.0056533
| Max. Value |  | -0.017
| Min. Value |  | -0.0312
N5L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-13 | 0 | -0.01 | 0.01 | 95.5328 | -18.8335 | -11.8266 | 0.0169 | -0.0089 | -0.004 | -0.0195
| SP-14 | 0 | -0.01 | 0.01 | 95.6808 | -18.7067 | -11.4842 | 0.0179 | -0.0094 | -0.0042 | -0.0206
| SP-15 | 0 | -0.01 | 0.01 | 95.8148 | -18.6036 | -11.1478 | 0.0235 | -0.0124 | -0.0056 | -0.0272
| SP-16 | 0 | -0.01 | 0.01 | 95.9544 | -18.4757 | -10.8427 | 0.0227 | -0.0119 | -0.0054 | -0.0261
| SP-17 | 0 | -0.01 | 0.01 | 95.8892 | -17.9268 | -12.2487 | 0.0174 | -0.0085 | -0.0044 | -0.0198
| SP-18 | 0 | -0.01 | 0.01 | 96.0468 | -17.7709 | -11.9225 | 0.019 | -0.0092 | -0.0048 | -0.0217
| SP-19 | 0 | -0.01 | 0.01 | 96.1901 | -17.6413 | -11.602 | 0.0227 | -0.011 | -0.0057 | -0.0259
| SP-20 | 0 | -0.01 | 0.01 | 96.3346 | -17.4919 | -11.3149 | 0.0195 | -0.0095 | -0.0049 | -0.0223
| SP-21 | 0 | -0.01 | 0.01 | 96.1233 | -17.2154 | -12.6444 | 0.0191 | -0.0087 | -0.005 | -0.0216
| SP-22 | 0 | -0.01 | 0.01 | 96.283 | -17.0517 | -12.3209 | 0.0192 | -0.0087 | -0.005 | -0.0217
| SP-23 | 0 | -0.01 | 0.01 | 96.4283 | -16.9153 | -12.004 | 0.0223 | -0.0102 | -0.0059 | -0.0252
| SP-24 | 0 | -0.01 | 0.01 | 96.5738 | -16.7602 | -11.7195 | 0.0194 | -0.0088 | -0.0051 | -0.0219
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 12
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | -0.022792
| Std. deviation |  | 0.0026158
| Max. Value |  | -0.0195
| Min. Value |  | -0.0272
N6L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-13 | 0 | -0.01 | 0.01 | 96.3981 | -16.2191 | -13.2293 | 0.0186 | -0.0077 | -0.0052 | -0.0208
| SP-14 | 0 | -0.01 | 0.01 | 96.5598 | -16.0415 | -12.9168 | 0.0179 | -0.0074 | -0.0051 | -0.0201
| SP-15 | 0 | -0.01 | 0.01 | 96.7092 | -15.8908 | -12.6078 | 0.0177 | -0.0073 | -0.005 | -0.0197
| SP-16 | 0 | -0.01 | 0.01 | 96.8574 | -15.7212 | -12.3311 | 0.013 | -0.0054 | -0.0037 | -0.0146
| SP-17 | 0 | -0.01 | 0.01 | 96.569 | -15.4426 | -13.7078 | 0.0176 | -0.0068 | -0.0053 | -0.0196
| SP-18 | 0 | -0.01 | 0.01 | 96.7322 | -15.2545 | -13.4021 | 0.018 | -0.0069 | -0.0054 | -0.02
| SP-19 | 0 | -0.01 | 0.01 | 96.884 | -15.0932 | -13.0998 | 0.0169 | -0.0065 | -0.005 | -0.0188
| SP-20 | 0 | -0.01 | 0.01 | 97.0329 | -14.914 | -12.8306 | 0.013 | -0.0049 | -0.0039 | -0.0144
| SP-21 | 0 | -0.01 | 0.01 | 96.7034 | -14.6568 | -14.2116 | 0.0178 | -0.0063 | -0.0056 | -0.0197
| SP-22 | 0 | -0.01 | 0.01 | 96.8688 | -14.4513 | -13.9171 | 0.0174 | -0.0061 | -0.0055 | -0.0193
| SP-23 | 0 | -0.01 | 0.01 | 97.023 | -14.275 | -13.6255 | 0.0171 | -0.006 | -0.0054 | -0.019
| SP-24 | 0 | -0.01 | 0.01 | 97.1728 | -14.0808 | -13.3679 | 0.0123 | -0.0043 | -0.0039 | -0.0136
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 12
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | -0.0183
| Std. deviation |  | 0.0025356
| Max. Value |  | -0.0136
| Min. Value |  | -0.0208
N7L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-13 | 0 | -0.01 | 0.01 | 96.7929 | -13.8105 | -14.8118 | 0.0188 | -0.006 | -0.0063 | -0.0208
| SP-14 | 0 | -0.01 | 0.01 | 96.9579 | -13.5992 | -14.5228 | 0.0192 | -0.0061 | -0.0064 | -0.0211
| SP-15 | 0 | -0.01 | 0.01 | 97.1129 | -13.4149 | -14.2374 | 0.0175 | -0.0056 | -0.0059 | -0.0192
| SP-16 | 0 | -0.01 | 0.01 | 97.2626 | -13.214 | -13.9835 | 0.0145 | -0.0046 | -0.0049 | -0.016
| SP-17 | 0 | -0.01 | 0.01 | 96.8545 | -12.7457 | -15.5591 | 0.0195 | -0.0056 | -0.0071 | -0.0215
| SP-18 | 0 | -0.01 | 0.01 | 97.0186 | -12.5178 | -15.2843 | 0.018 | -0.0051 | -0.0065 | -0.0198
| SP-19 | 0 | -0.01 | 0.01 | 97.1749 | -12.3175 | -15.0095 | 0.0169 | -0.0048 | -0.0061 | -0.0186
| SP-20 | 0 | -0.01 | 0.01 | 97.313 | -12.1296 | -14.775 | 0.0164 | -0.0046 | -0.0059 | -0.018
| SP-21 | 0 | -0.01 | 0.01 | 96.8521 | -12.0383 | -16.0863 | 0.0188 | -0.0049 | -0.0071 | -0.0207
| SP-22 | 0 | -0.01 | 0.01 | 97.0158 | -11.8027 | -15.8168 | 0.0171 | -0.0045 | -0.0065 | -0.0189
| SP-23 | 0 | -0.01 | 0.01 | 97.1721 | -11.5957 | -15.547 | 0.0169 | -0.0044 | -0.0064 | -0.0186
| SP-24 | 0 | -0.01 | 0.01 | 97.3176 | -11.3783 | -15.3125 | 0.0167 | -0.0043 | -0.0064 | -0.0184
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 12
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | -0.0193
| Std. deviation |  | 0.001569
| Max. Value |  | -0.016
| Min. Value |  | -0.0215
N8L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-13 | 0 | -0.01 | 0.01 | 96.8086 | -11.2821 | -16.6837 | 0.0165 | -0.0039 | -0.0066 | -0.0182
| SP-14 | 0 | -0.01 | 0.01 | 96.9723 | -11.0486 | -16.4115 | 0.016 | -0.0038 | -0.0064 | -0.0176
| SP-15 | 0 | -0.01 | 0.01 | 97.1273 | -10.8454 | -16.143 | 0.0171 | -0.0041 | -0.0068 | -0.0189
| SP-16 | 0 | -0.01 | 0.01 | 97.2758 | -10.6245 | -15.9013 | 0.0157 | -0.0037 | -0.0062 | -0.0173
| SP-17 | 0 | -0.01 | 0.01 | 96.7528 | -10.4649 | -17.2738 | 0.0176 | -0.0038 | -0.0073 | -0.0195
| SP-18 | 0 | -0.01 | 0.01 | 96.9147 | -10.223 | -17.0092 | 0.0176 | -0.0038 | -0.0073 | -0.0195
| SP-19 | 0 | -0.01 | 0.01 | 97.0707 | -10.009 | -16.7446 | 0.0163 | -0.0035 | -0.0068 | -0.0179
| SP-20 | 0 | -0.01 | 0.01 | 97.2153 | -9.7802 | -16.515 | 0.014 | -0.003 | -0.0058 | -0.0155
| SP-21 | 0 | -0.01 | 0.01 | 96.6628 | -9.7496 | -17.8288 | 0.0168 | -0.0033 | -0.0073 | -0.0186
| SP-22 | 0 | -0.01 | 0.01 | 96.8241 | -9.5136 | -17.562 | 0.0174 | -0.0034 | -0.0075 | -0.0192
| SP-23 | 0 | -0.01 | 0.01 | 96.9808 | -9.31 | -17.2911 | 0.0159 | -0.0031 | -0.0069 | -0.0176
| SP-24 | 0 | -0.01 | 0.01 | 97.1275 | -9.0886 | -17.0513 | 0.0127 | -0.0025 | -0.0055 | -0.0141
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 12
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | -0.017825
| Std. deviation |  | 0.0016254
| Max. Value |  | -0.0141
| Min. Value |  | -0.0195
N9L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-13 | 0 | -0.01 | 0.01 | 96.5376 | -8.7919 | -18.5025 | 0.0156 | -0.0026 | -0.0071 | -0.0173
| SP-14 | 0 | -0.01 | 0.01 | 96.6995 | -8.5548 | -18.2338 | 0.0162 | -0.0027 | -0.0073 | -0.018
| SP-15 | 0 | -0.01 | 0.01 | 96.8546 | -8.3472 | -17.9689 | 0.0144 | -0.0024 | -0.0066 | -0.016
| SP-16 | 0 | -0.01 | 0.01 | 96.999 | -8.1238 | -17.7335 | 0.0117 | -0.002 | -0.0053 | -0.013
| SP-17 | 0 | -0.01 | 0.01 | 96.4025 | -7.8831 | -19.1035 | 0.0149 | -0.0022 | -0.007 | -0.0167
| SP-18 | 0 | -0.01 | 0.01 | 96.5632 | -7.6497 | -18.8351 | 0.0162 | -0.0024 | -0.0076 | -0.0181
| SP-19 | 0 | -0.01 | 0.01 | 96.7196 | -7.4361 | -18.5696 | 0.0145 | -0.0021 | -0.0068 | -0.0162
| SP-20 | 0 | -0.01 | 0.01 | 96.8623 | -7.2142 | -18.3357 | 0.013 | -0.0019 | -0.0061 | -0.0145
| SP-21 | 0 | -0.01 | 0.01 | 96.2819 | -7.2109 | -19.5487 | 0.0152 | -0.002 | -0.0074 | -0.017
| SP-22 | 0 | -0.01 | 0.01 | 96.443 | -6.978 | -19.2782 | 0.0158 | -0.002 | -0.0077 | -0.0177
| SP-23 | 0 | -0.01 | 0.01 | 96.5999 | -6.7668 | -19.0107 | 0.0141 | -0.0018 | -0.0069 | -0.0158
| SP-24 | 0 | -0.01 | 0.01 | 96.742 | -6.545 | -18.7766 | 0.0123 | -0.0016 | -0.006 | -0.0138
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 12
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | -0.016175
| Std. deviation |  | 0.0016592
| Max. Value |  | -0.013
| Min. Value |  | -0.0181
N10L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-13 | 0 | -0.01 | 0.01 | 96.0707 | -6.1421 | -20.2241 | 0.0149 | -0.0015 | -0.0075 | -0.0167
| SP-14 | 0 | -0.01 | 0.01 | 96.2332 | -5.9226 | -19.9465 | 0.015 | -0.0015 | -0.0076 | -0.0169
| SP-15 | 0 | -0.01 | 0.01 | 96.3932 | -5.7288 | -19.6687 | 0.0141 | -0.0014 | -0.0071 | -0.0158
| SP-16 | 0 | -0.01 | 0.01 | 96.5384 | -5.5197 | -19.423 | 0.0122 | -0.0012 | -0.0062 | -0.0137
| SP-17 | 0 | -0.01 | 0.01 | 95.8855 | -5.2247 | -20.7459 | 0.0145 | -0.0011 | -0.0076 | -0.0164
| SP-18 | 0 | -0.01 | 0.01 | 96.0501 | -5.0113 | -20.4622 | 0.0145 | -0.0011 | -0.0075 | -0.0164
| SP-19 | 0 | -0.01 | 0.01 | 96.2115 | -4.8221 | -20.1809 | 0.0139 | -0.0011 | -0.0072 | -0.0157
| SP-20 | 0 | -0.01 | 0.01 | 96.3572 | -4.6182 | -19.9318 | 0.0119 | -0.0009 | -0.0062 | -0.0134
| SP-21 | 0 | -0.01 | 0.01 | 95.6872 | -4.2925 | -21.2374 | 0.0146 | -0.0008 | -0.0078 | -0.0165
| SP-22 | 0 | -0.01 | 0.01 | 95.8534 | -4.0849 | -20.9488 | 0.0141 | -0.0008 | -0.0076 | -0.016
| SP-23 | 0 | -0.01 | 0.01 | 96.0154 | -3.9028 | -20.6653 | 0.0127 | -0.0007 | -0.0068 | -0.0144
| SP-24 | 0 | -0.01 | 0.01 | 96.1624 | -3.7042 | -20.4116 | 0.01 | -0.0005 | -0.0054 | -0.0113
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 12
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | -0.015267
| Std. deviation |  | 0.0017122
| Max. Value |  | -0.0113
| Min. Value |  | -0.0169
N11L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-13 | 0 | -0.01 | 0.01 | 95.4759 | -3.377 | -21.6965 | 0.0139 | -0.0004 | -0.0076 | -0.0158
| SP-14 | 0 | -0.01 | 0.01 | 95.6506 | -3.1927 | -21.3898 | 0.0133 | -0.0004 | -0.0073 | -0.0152
| SP-15 | 0 | -0.01 | 0.01 | 95.819 | -3.0378 | -21.0927 | 0.0124 | -0.0004 | -0.0068 | -0.0142
| SP-16 | 0 | -0.01 | 0.01 | 95.9722 | -2.8611 | -20.8244 | 0.0101 | -0.0003 | -0.0055 | -0.0115
| SP-17 | 0 | -0.01 | 0.01 | 95.2522 | -2.2922 | -22.1276 | 0.0138 | 0 | -0.0078 | -0.0159
| SP-18 | 0 | -0.01 | 0.01 | 95.4259 | -2.1178 | -21.8216 | 0.0141 | 0 | -0.008 | -0.0162
| SP-19 | 0 | -0.01 | 0.01 | 95.5956 | -1.9694 | -21.5226 | 0.0119 | 0 | -0.0068 | -0.0137
| SP-20 | 0 | -0.01 | 0.01 | 95.7493 | -1.7998 | -21.2519 | 0.0086 | 0 | -0.0049 | -0.0099
| SP-21 | 0 | -0.01 | 0.01 | 95.0384 | -1.2661 | -22.4793 | 0.0131 | 0.0003 | -0.0076 | -0.0151
| SP-22 | 0 | -0.01 | 0.01 | 95.2149 | -1.1117 | -22.168 | 0.0134 | 0.0003 | -0.0078 | -0.0155
| SP-23 | 0 | -0.01 | 0.01 | 95.3884 | -0.9792 | -21.8629 | 0.011 | 0.0003 | -0.0064 | -0.0127
| SP-24 | 0 | -0.01 | 0.01 | 95.5453 | -0.8262 | -21.5853 | 0.0101 | 0.0003 | -0.0059 | -0.0117
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 11
Performance |  |  | 8.333%
| Mean |  | -0.01395
| Std. deviation |  | 0.0020611
| Max. Value |  | -0.0099
| Min. Value |  | -0.0162
N12L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-13 | 0 | -0.01 | 0.01 | 94.7913 | -0.0646 | -22.8153 | 0.0128 | 0.0007 | -0.0076 | -0.0149
| SP-14 | 0 | -0.01 | 0.01 | 94.974 | 0.0615 | -22.4946 | 0.0133 | 0.0008 | -0.0079 | -0.0154
| SP-15 | 0 | -0.01 | 0.01 | 95.1544 | 0.1628 | -22.1801 | 0.0141 | 0.0008 | -0.0084 | -0.0164
| SP-16 | 0 | -0.01 | 0.01 | 95.3176 | 0.2867 | -21.8924 | 0.0151 | 0.0009 | -0.009 | -0.0176
| SP-17 | 0 | -0.01 | 0.01 | 94.506 | 1.4075 | -23.0997 | 0.0128 | 0.0012 | -0.0077 | -0.015
| SP-18 | 0 | -0.01 | 0.01 | 94.6963 | 1.4933 | -22.7711 | 0.0119 | 0.0012 | -0.0072 | -0.0139
| SP-19 | 0 | -0.01 | 0.01 | 94.8835 | 1.561 | -22.4503 | 0.012 | 0.0012 | -0.0073 | -0.0141
| SP-20 | 0 | -0.01 | 0.01 | 95.0533 | 1.6525 | -22.1545 | 0.0124 | 0.0012 | -0.0075 | -0.0145
| SP-21 | 0 | -0.01 | 0.01 | 94.3627 | 2.2329 | -23.1877 | 0.013 | 0.0016 | -0.0079 | -0.0153
| SP-22 | 0 | -0.01 | 0.01 | 94.5574 | 2.3 | -22.8549 | 0.0119 | 0.0014 | -0.0073 | -0.014
| SP-23 | 0 | -0.01 | 0.01 | 94.7469 | 2.3476 | -22.5345 | 0.0117 | 0.0014 | -0.0071 | -0.0138
| SP-24 | 0 | -0.01 | 0.01 | 94.92 | 2.4226 | -22.2355 | 0.0115 | 0.0014 | -0.007 | -0.0135
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 12
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | -0.014867
| Std. deviation |  | 0.0011957
| Max. Value |  | -0.0135
| Min. Value |  | -0.0176
N13L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-13 | 0 | -0.01 | 0.01 | 94.1642 | 3.4323 | -23.2462 | 0.0101 | 0.0015 | -0.0062 | -0.0119
| SP-14 | 0 | -0.01 | 0.01 | 94.3624 | 3.4743 | -22.9127 | 0.0078 | 0.0012 | -0.0048 | -0.0093
| SP-15 | 0 | -0.01 | 0.01 | 94.556 | 3.4963 | -22.5916 | 0.0084 | 0.0013 | -0.0052 | -0.01
| SP-16 | 0 | -0.01 | 0.01 | 94.733 | 3.5469 | -22.2904 | 0.0076 | 0.0012 | -0.0047 | -0.009
| SP-17 | 0 | -0.01 | 0.01 | 93.9908 | 4.6087 | -23.2083 | 0.0086 | 0.0016 | -0.0053 | -0.0102
| SP-18 | 0 | -0.01 | 0.01 | 94.193 | 4.6256 | -22.8745 | 0.0069 | 0.0013 | -0.0043 | -0.0082
| SP-19 | 0 | -0.01 | 0.01 | 94.39 | 4.6253 | -22.5541 | 0.0073 | 0.0013 | -0.0045 | -0.0087
| SP-20 | 0 | -0.01 | 0.01 | 94.5703 | 4.6544 | -22.2522 | 0.0064 | 0.0012 | -0.0039 | -0.0076
| SP-21 | 0 | -0.01 | 0.01 | 93.8331 | 5.7459 | -23.1002 | 0.0072 | 0.0015 | -0.0044 | -0.0085
| SP-22 | 0 | -0.01 | 0.01 | 94.0385 | 5.7398 | -22.7678 | 0.0068 | 0.0014 | -0.0042 | -0.0082
| SP-23 | 0 | -0.01 | 0.01 | 94.2378 | 5.7171 | -22.4511 | 0.006 | 0.0013 | -0.0037 | -0.0071
| SP-24 | 0 | -0.01 | 0.01 | 94.4213 | 5.7265 | -22.149 | 0.0056 | 0.0012 | -0.0034 | -0.0066
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 2
Performance |  |  | 83.33%
| Mean |  | -0.008775
| Std. deviation |  | 0.0014549
| Max. Value |  | -0.0066
| Min. Value |  | -0.0119
N14L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-13 | 0 | -0.01 | 0.01 | 93.6865 | 6.8826 | -22.9208 | 0.0037 | 0.0009 | -0.0023 | -0.0045
| SP-14 | 0 | -0.01 | 0.01 | 93.895 | 6.856 | -22.5904 | 0.004 | 0.001 | -0.0024 | -0.0048
| SP-15 | 0 | -0.01 | 0.01 | 94.0972 | 6.8151 | -22.2759 | 0.004 | 0.001 | -0.0025 | -0.0048
| SP-16 | 0 | -0.01 | 0.01 | 94.2828 | 6.806 | -21.9759 | 0.0037 | 0.0009 | -0.0023 | -0.0045
| SP-17 | 0 | -0.01 | 0.01 | 93.5682 | 8.0206 | -22.6411 | 0.0047 | 0.0013 | -0.0029 | -0.0057
| SP-18 | 0 | -0.01 | 0.01 | 93.7521 | 8.013 | -22.3416 | 0.0054 | 0.0015 | -0.0033 | -0.0065
| SP-19 | 0 | -0.01 | 0.01 | 93.9551 | 7.9619 | -22.0298 | 0.0044 | 0.0012 | -0.0026 | -0.0052
| SP-20 | 0 | -0.01 | 0.01 | 94.142 | 7.9416 | -21.7311 | 0.004 | 0.0011 | -0.0024 | -0.0047
| SP-21 | 0 | -0.01 | 0.01 | 93.4476 | 8.8473 | -22.4605 | 0.0053 | 0.0015 | -0.0032 | -0.0064
| SP-22 | 0 | -0.01 | 0.01 | 93.6559 | 8.8116 | -22.1323 | 0.0049 | 0.0014 | -0.0029 | -0.0059
| SP-23 | 0 | -0.01 | 0.01 | 93.858 | 8.7667 | -21.8187 | 0.0041 | 0.0012 | -0.0025 | -0.0049
| SP-24 | 0 | -0.01 | 0.01 | 94.0427 | 8.7482 | -21.5213 | 0.0053 | 0.0016 | -0.0032 | -0.0064
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 0
Performance |  |  | 100%
| Mean |  | -0.0053583
| Std. deviation |  | 0.00077748
| Max. Value |  | -0.0045
| Min. Value |  | -0.0065
N15L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-13 | 0 | -0.01 | 0.01 | 93.2809 | 9.9545 | -22.1811 | 0.0019 | 0.0006 | -0.0011 | -0.0023
| SP-14 | 0 | -0.01 | 0.01 | 93.4902 | 9.9111 | -21.8535 | 0.0012 | 0.0004 | -0.0007 | -0.0015
| SP-15 | 0 | -0.01 | 0.01 | 93.694 | 9.8521 | -21.5433 | 0.0027 | 0.0009 | -0.0016 | -0.0032
| SP-16 | 0 | -0.01 | 0.01 | 93.8818 | 9.8266 | -21.2423 | 0.0045 | 0.0014 | -0.0027 | -0.0054
| SP-17 | 0 | -0.01 | 0.01 | 93.1241 | 10.985 | -21.8738 | 0.0006 | 0.0002 | -0.0003 | -0.0007
| SP-18 | 0 | -0.01 | 0.01 | 93.3338 | 10.9402 | -21.5447 | -0.0007 | -0.0002 | 0.0004 | 0.0008
| SP-19 | 0 | -0.01 | 0.01 | 93.5376 | 10.8808 | -21.2341 | 0.0024 | 0.0008 | -0.0014 | -0.003
| SP-20 | 0 | -0.01 | 0.01 | 93.7238 | 10.8531 | -20.9349 | 0.0023 | 0.0008 | -0.0014 | -0.0028
| SP-21 | 0 | -0.01 | 0.01 | 92.9693 | 11.909 | -21.5785 | 0 | 0 | 0 | 0
| SP-22 | 0 | -0.01 | 0.01 | 93.1782 | 11.8629 | -21.2502 | -0.0014 | -0.0005 | 0.0008 | 0.0017
| SP-23 | 0 | -0.01 | 0.01 | 93.3886 | 11.7959 | -20.9325 | 0.0023 | 0.0008 | -0.0013 | -0.0027
| SP-24 | 0 | -0.01 | 0.01 | 93.5649 | 11.7804 | -20.6406 | 0.0025 | 0.0009 | -0.0015 | -0.003
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 0
Performance |  |  | 100%
| Mean |  | -0.0018417
| Std. deviation |  | 0.0019861
| Max. Value |  | 0.0017
| Min. Value |  | -0.0054
N16L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-13 | 0 | -0.01 | 0.01 | 92.7515 | 12.9884 | -21.2421 | -0.0006 | -0.0003 | 0.0004 | 0.0008
| SP-14 | 0 | -0.01 | 0.01 | 92.9578 | 12.9502 | -20.9113 | -0.0019 | -0.0008 | 0.0011 | 0.0024
| SP-15 | 0 | -0.01 | 0.01 | 93.1593 | 12.8958 | -20.6 | 0.0019 | 0.0007 | -0.0011 | -0.0023
| SP-16 | 0 | -0.01 | 0.01 | 93.3423 | 12.8726 | -20.2989 | 0.0024 | 0.001 | -0.0014 | -0.003
| SP-17 | 0 | -0.01 | 0.01 | 92.541 | 13.9334 | -20.9311 | -0.0001 | 0 | 0 | 0.0001
| SP-18 | 0 | -0.01 | 0.01 | 92.7446 | 13.902 | -20.5981 | -0.0023 | -0.001 | 0.0013 | 0.0028
| SP-19 | 0 | -0.01 | 0.01 | 92.9442 | 13.8561 | -20.2832 | 0.0016 | 0.0007 | -0.0009 | -0.002
| SP-20 | 0 | -0.01 | 0.01 | 93.1239 | 13.8392 | -19.981 | 0.0016 | 0.0007 | -0.0009 | -0.002
| SP-21 | 0 | -0.01 | 0.01 | 92.3199 | 14.7979 | -20.6522 | -0.0019 | -0.0008 | 0.0011 | 0.0023
| SP-22 | 0 | -0.01 | 0.01 | 92.5199 | 14.7749 | -20.3175 | -0.003 | -0.0014 | 0.0017 | 0.0037
| SP-23 | 0 | -0.01 | 0.01 | 92.7161 | 14.7392 | -19.9994 | 0.0024 | 0.0011 | -0.0014 | -0.003
| SP-24 | 0 | -0.01 | 0.01 | 92.8925 | 14.7298 | -19.6952 | 0.0024 | 0.0011 | -0.0014 | -0.003
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 0
Performance |  |  | 100%
| Mean |  | -0.00026667
| Std. deviation |  | 0.0025702
| Max. Value |  | 0.0037
| Min. Value |  | -0.003
N17L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-13 | 0 | -0.01 | 0.01 | 91.9979 | 15.8641 | -20.3355 | -0.003 | -0.0015 | 0.0017 | 0.0038
| SP-14 | 0 | -0.01 | 0.01 | 92.1953 | 15.85 | -19.9954 | -0.005 | -0.0025 | 0.0028 | 0.0063
| SP-15 | 0 | -0.01 | 0.01 | 92.3902 | 15.8164 | -19.6768 | 0.0007 | 0.0003 | -0.0004 | -0.0009
| SP-16 | 0 | -0.01 | 0.01 | 92.5633 | 15.8159 | -19.3681 | 0.0027 | 0.0013 | -0.0015 | -0.0034
| SP-17 | 0 | -0.01 | 0.01 | 91.6628 | 16.8666 | -20.0324 | -0.0029 | -0.0015 | 0.0016 | 0.0036
| SP-18 | 0 | -0.01 | 0.01 | 91.8554 | 16.862 | -19.69 | -0.0047 | -0.0024 | 0.0026 | 0.0059
| SP-19 | 0 | -0.01 | 0.01 | 92.0456 | 16.8403 | -19.3681 | 0.0003 | 0.0001 | -0.0002 | -0.0004
| SP-20 | 0 | -0.01 | 0.01 | 92.2138 | 16.8487 | -19.0575 | 0.0012 | 0.0006 | -0.0007 | -0.0015
| SP-21 | 0 | -0.01 | 0.01 | 91.4058 | 17.5562 | -19.8353 | -0.0033 | -0.0018 | 0.0018 | 0.0041
| SP-22 | 0 | -0.01 | 0.01 | 91.594 | 17.5601 | -19.4911 | -0.0049 | -0.0027 | 0.0027 | 0.0063
| SP-23 | 0 | -0.01 | 0.01 | 91.781 | 17.546 | -19.1668 | -0.0021 | -0.0011 | 0.0011 | 0.0026
| SP-24 | 0 | -0.01 | 0.01 | 91.9457 | 17.5607 | -18.8544 | 0.0008 | 0.0004 | -0.0004 | -0.001
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 0
Performance |  |  | 100%
| Mean |  | 0.0021167
| Std. deviation |  | 0.0034002
| Max. Value |  | 0.0063
| Min. Value |  | -0.0034
N18+19L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-13 | 0 | -0.01 | 0.01 | 90.968 | 18.5997 | -19.5676 | -0.0058 | -0.0034 | 0.0032 | 0.0075
| SP-14 | 0 | -0.01 | 0.01 | 91.1523 | 18.6125 | -19.2189 | -0.0063 | -0.0037 | 0.0035 | 0.0081
| SP-15 | 0 | -0.01 | 0.01 | 91.3363 | 18.6042 | -18.8932 | -0.0036 | -0.0021 | 0.002 | 0.0046
| SP-16 | 0 | -0.01 | 0.01 | 91.4965 | 18.6269 | -18.5779 | 0.0003 | 0.0002 | -0.0002 | -0.0004
| SP-17 | 0 | -0.01 | 0.01 | 90.5106 | 19.5961 | -19.3176 | -0.007 | -0.0043 | 0.0039 | 0.0091
| SP-18 | 0 | -0.01 | 0.01 | 90.6873 | 19.6209 | -18.9673 | -0.0074 | -0.0046 | 0.0041 | 0.0096
| SP-19 | 0 | -0.01 | 0.01 | 90.8663 | 19.6239 | -18.6376 | -0.0047 | -0.0029 | 0.0026 | 0.0061
| SP-20 | 0 | -0.01 | 0.01 | 91.02 | 19.6584 | -18.3184 | -0.0008 | -0.0005 | 0.0004 | 0.001
| SP-21 | 0 | -0.01 | 0.01 | 89.7561 | 21.0665 | -18.9726 | -0.0006 | -0.0004 | 0.0003 | 0.0007
| SP-22 | 0 | -0.01 | 0.01 | 89.9169 | 21.1183 | -18.6159 | -0.0035 | -0.0023 | 0.0019 | 0.0046
| SP-23 | 0 | -0.01 | 0.01 | 90.0803 | 21.1489 | -18.2803 | -0.0035 | -0.0023 | 0.0019 | 0.0046
| SP-24 | 0 | -0.01 | 0.01 | 90.2173 | 21.2073 | -17.9586 | 0.0017 | 0.0012 | -0.0009 | -0.0023
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 0
Performance |  |  | 100%
| Mean |  | 0.0044333
| Std. deviation |  | 0.0039151
| Max. Value |  | 0.0096
| Min. Value |  | -0.0023
N19a+20L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-13 | 0 | -0.01 | 0.01 | 88.3848 | 23.2637 | -18.6257 | -0.0234 | -0.0176 | 0.0129 | 0.032
| SP-14 | 0 | -0.01 | 0.01 | 88.526 | 23.3426 | -18.263 | -0.0239 | -0.018 | 0.0132 | 0.0327
| SP-15 | 0 | -0.01 | 0.01 | 88.6704 | 23.401 | -17.9225 | -0.0233 | -0.0176 | 0.0129 | 0.032
| SP-16 | 0 | -0.01 | 0.01 | 88.7876 | 23.4836 | -17.598 | -0.0199 | -0.0151 | 0.011 | 0.0274
| SP-17 | 0 | -0.01 | 0.01 | 87.4696 | 24.5313 | -18.4952 | -0.0248 | -0.0199 | 0.0139 | 0.0347
| SP-18 | 0 | -0.01 | 0.01 | 87.5875 | 24.6352 | -18.1355 | -0.0269 | -0.0217 | 0.0151 | 0.0377
| SP-19 | 0 | -0.01 | 0.01 | 87.7112 | 24.7198 | -17.7932 | -0.0264 | -0.0213 | 0.0148 | 0.037
| SP-20 | 0 | -0.01 | 0.01 | 87.8095 | 24.8229 | -17.4696 | -0.0192 | -0.0156 | 0.0108 | 0.027
| SP-21 | 0 | -0.01 | 0.01 | 86.8487 | 25.3057 | -18.4686 | -0.0229 | -0.0192 | 0.013 | 0.0326
| SP-22 | 0 | -0.01 | 0.01 | 86.9568 | 25.421 | -18.1074 | -0.0257 | -0.0216 | 0.0146 | 0.0366
| SP-23 | 0 | -0.01 | 0.01 | 87.073 | 25.5142 | -17.7645 | -0.0242 | -0.0204 | 0.0138 | 0.0345
| SP-24 | 0 | -0.01 | 0.01 | 87.1619 | 25.6267 | -17.4411 | -0.0185 | -0.0156 | 0.0105 | 0.0264
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 12
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | 0.03255
| Std. deviation |  | 0.0038956
| Max. Value |  | 0.0377
| Min. Value |  | 0.0264
N21L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-13 | 0 | -0.01 | 0.01 | 86.1251 | 26.1437 | -18.4811 | -0.0222 | -0.0193 | 0.0127 | 0.032
| SP-14 | 0 | -0.01 | 0.01 | 86.2187 | 26.2736 | -18.1207 | -0.024 | -0.021 | 0.0138 | 0.0347
| SP-15 | 0 | -0.01 | 0.01 | 86.3221 | 26.3811 | -17.7772 | -0.0231 | -0.0203 | 0.0133 | 0.0335
| SP-16 | 0 | -0.01 | 0.01 | 86.3976 | 26.5067 | -17.4548 | -0.0176 | -0.0155 | 0.0101 | 0.0255
| SP-17 | 0 | -0.01 | 0.01 | 85.587 | 26.7481 | -18.4856 | -0.0208 | -0.0187 | 0.0121 | 0.0304
| SP-18 | 0 | -0.01 | 0.01 | 85.6709 | 26.8861 | -18.1277 | -0.024 | -0.0216 | 0.0139 | 0.0351
| SP-19 | 0 | -0.01 | 0.01 | 85.7629 | 27.0053 | -17.7847 | -0.0217 | -0.0196 | 0.0127 | 0.0319
| SP-20 | 0 | -0.01 | 0.01 | 85.829 | 27.1384 | -17.4648 | -0.0171 | -0.0155 | 0.01 | 0.0252
| SP-21 | 0 | -0.01 | 0.01 | 85.138 | 27.2221 | -18.5164 | -0.0214 | -0.0197 | 0.0125 | 0.0317
| SP-22 | 0 | -0.01 | 0.01 | 85.2186 | 27.357 | -18.1676 | -0.0241 | -0.0222 | 0.0142 | 0.0358
| SP-23 | 0 | -0.01 | 0.01 | 85.299 | 27.4932 | -17.8169 | -0.0206 | -0.019 | 0.0121 | 0.0305
| SP-24 | 0 | -0.01 | 0.01 | 85.3585 | 27.6314 | -17.4985 | -0.0166 | -0.0154 | 0.0098 | 0.0247
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 12
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | 0.030917
| Std. deviation |  | 0.003887
| Max. Value |  | 0.0358
| Min. Value |  | 0.0247
N22L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-13 | 0 | -0.01 | 0.01 | 84.3424 | 28.0022 | -18.6245 | -0.0177 | -0.0169 | 0.0106 | 0.0266
| SP-14 | 0 | -0.01 | 0.01 | 84.4134 | 28.1517 | -18.2661 | -0.0199 | -0.0191 | 0.0119 | 0.03
| SP-15 | 0 | -0.01 | 0.01 | 84.4966 | 28.279 | -17.9231 | -0.0175 | -0.0168 | 0.0105 | 0.0264
| SP-16 | 0 | -0.01 | 0.01 | 84.5505 | 28.4223 | -17.6033 | -0.014 | -0.0135 | 0.0084 | 0.0212
| SP-17 | 0 | -0.01 | 0.01 | 83.7061 | 28.6145 | -18.6942 | -0.0182 | -0.018 | 0.0111 | 0.0279
| SP-18 | 0 | -0.01 | 0.01 | 83.77 | 28.7689 | -18.3381 | -0.0206 | -0.0204 | 0.0125 | 0.0316
| SP-19 | 0 | -0.01 | 0.01 | 83.8455 | 28.9029 | -17.9957 | -0.018 | -0.0178 | 0.011 | 0.0276
| SP-20 | 0 | -0.01 | 0.01 | 83.8924 | 29.0507 | -17.6781 | -0.0144 | -0.0143 | 0.0088 | 0.0221
| SP-21 | 0 | -0.01 | 0.01 | 83.0215 | 29.2323 | -18.8029 | -0.0176 | -0.0179 | 0.0109 | 0.0274
| SP-22 | 0 | -0.01 | 0.01 | 83.0863 | 29.3875 | -18.4421 | -0.0196 | -0.0199 | 0.0121 | 0.0304
| SP-23 | 0 | -0.01 | 0.01 | 83.1596 | 29.5236 | -18.099 | -0.017 | -0.0173 | 0.0105 | 0.0265
| SP-24 | 0 | -0.01 | 0.01 | 83.2034 | 29.6735 | -17.781 | -0.013 | -0.0133 | 0.0081 | 0.0203
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 12
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | 0.0265
| Std. deviation |  | 0.0036101
| Max. Value |  | 0.0316
| Min. Value |  | 0.0203
N23L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-13 | 0 | -0.01 | 0.01 | 82.1598 | 29.9879 | -18.9298 | -0.0173 | -0.0183 | 0.0109 | 0.0274
| SP-14 | 0 | -0.01 | 0.01 | 82.2097 | 30.1521 | -18.5757 | -0.0192 | -0.0203 | 0.0121 | 0.0305
| SP-15 | 0 | -0.01 | 0.01 | 82.2739 | 30.2949 | -18.2349 | -0.0164 | -0.0174 | 0.0104 | 0.0261
| SP-16 | 0 | -0.01 | 0.01 | 82.3091 | 30.4503 | -17.9187 | -0.0123 | -0.0131 | 0.0078 | 0.0196
| SP-17 | 0 | -0.01 | 0.01 | 81.352 | 30.6575 | -19.069 | -0.0164 | -0.0179 | 0.0105 | 0.0264
| SP-18 | 0 | -0.01 | 0.01 | 81.4057 | 30.8181 | -18.713 | -0.0182 | -0.02 | 0.0118 | 0.0295
| SP-19 | 0 | -0.01 | 0.01 | 81.4733 | 30.9574 | -18.3715 | -0.016 | -0.0175 | 0.0103 | 0.0258
| SP-20 | 0 | -0.01 | 0.01 | 81.5108 | 31.1101 | -18.054 | -0.0112 | -0.0123 | 0.0072 | 0.0181
| SP-21 | 0 | -0.01 | 0.01 | 80.6084 | 31.2712 | -19.1647 | -0.0154 | -0.0174 | 0.0101 | 0.0254
| SP-22 | 0 | -0.01 | 0.01 | 80.6606 | 31.4313 | -18.8102 | -0.016 | -0.018 | 0.0105 | 0.0263
| SP-23 | 0 | -0.01 | 0.01 | 80.723 | 31.5746 | -18.4687 | -0.0139 | -0.0157 | 0.0091 | 0.0228
| SP-24 | 0 | -0.01 | 0.01 | 80.7585 | 31.7271 | -18.1526 | -0.0099 | -0.0112 | 0.0065 | 0.0163
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 12
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | 0.024517
| Std. deviation |  | 0.0044356
| Max. Value |  | 0.0305
| Min. Value |  | 0.0163
N24L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-13 | 0 | -0.01 | 0.01 | 79.7391 | 31.9413 | -19.3144 | -0.0142 | -0.0166 | 0.0095 | 0.0238
| SP-14 | 0 | -0.01 | 0.01 | 79.799 | 32.0966 | -18.9548 | -0.0163 | -0.019 | 0.0109 | 0.0273
| SP-15 | 0 | -0.01 | 0.01 | 79.8716 | 32.2329 | -18.6093 | -0.0147 | -0.0173 | 0.0099 | 0.0248
| SP-16 | 0 | -0.01 | 0.01 | 79.9126 | 32.3814 | -18.2895 | -0.01 | -0.0117 | 0.0067 | 0.0168
| SP-17 | 0 | -0.01 | 0.01 | 78.832 | 32.6385 | -19.4254 | -0.0131 | -0.0159 | 0.009 | 0.0225
| SP-18 | 0 | -0.01 | 0.01 | 78.8897 | 32.7935 | -19.0678 | -0.0156 | -0.019 | 0.0108 | 0.0268
| SP-19 | 0 | -0.01 | 0.01 | 78.9626 | 32.9276 | -18.7251 | -0.0135 | -0.0164 | 0.0093 | 0.0232
| SP-20 | 0 | -0.01 | 0.01 | 79.0046 | 33.0741 | -18.4053 | -0.009 | -0.011 | 0.0062 | 0.0155
| SP-21 | 0 | -0.01 | 0.01 | 78.1523 | 33.1489 | -19.4971 | -0.0129 | -0.0162 | 0.0091 | 0.0226
| SP-22 | 0 | -0.01 | 0.01 | 78.2066 | 33.3068 | -19.1379 | -0.0139 | -0.0175 | 0.0098 | 0.0244
| SP-23 | 0 | -0.01 | 0.01 | 78.2752 | 33.4439 | -18.7954 | -0.011 | -0.0138 | 0.0077 | 0.0192
| SP-24 | 0 | -0.01 | 0.01 | 78.3133 | 33.5924 | -18.476 | -0.0076 | -0.0096 | 0.0054 | 0.0133
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 12
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | 0.021683
| Std. deviation |  | 0.0044887
| Max. Value |  | 0.0273
| Min. Value |  | 0.0133
N25L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-13 | 0 | -0.01 | 0.01 | 77.2119 | 33.8192 | -19.6156 | -0.0121 | -0.0158 | 0.0087 | 0.0217
| SP-14 | 0 | -0.01 | 0.01 | 77.2705 | 33.9725 | -19.2564 | -0.0146 | -0.0191 | 0.0106 | 0.0263
| SP-15 | 0 | -0.01 | 0.01 | 77.3449 | 34.107 | -18.9099 | -0.0136 | -0.0177 | 0.0098 | 0.0244
| SP-16 | 0 | -0.01 | 0.01 | 77.3877 | 34.2514 | -18.5887 | -0.0136 | -0.0178 | 0.0098 | 0.0245
| SP-17 | 0 | -0.01 | 0.01 | 76.3706 | 34.4187 | -19.678 | -0.0138 | -0.0187 | 0.0102 | 0.0254
| SP-18 | 0 | -0.01 | 0.01 | 76.4349 | 34.568 | -19.317 | -0.0147 | -0.0199 | 0.0109 | 0.027
| SP-19 | 0 | -0.01 | 0.01 | 76.5121 | 34.6985 | -18.9727 | -0.0149 | -0.0202 | 0.011 | 0.0274
| SP-20 | 0 | -0.01 | 0.01 | 76.5536 | 34.8426 | -18.652 | -0.0154 | -0.0209 | 0.0114 | 0.0284
| SP-21 | 0 | -0.01 | 0.01 | 75.6992 | 34.8886 | -19.7133 | -0.0126 | -0.0176 | 0.0095 | 0.0237
| SP-22 | 0 | -0.01 | 0.01 | 75.7554 | 35.041 | -19.3561 | -0.0129 | -0.018 | 0.0097 | 0.0242
| SP-23 | 0 | -0.01 | 0.01 | 75.8264 | 35.1761 | -19.0113 | -0.0127 | -0.0177 | 0.0095 | 0.0237
| SP-24 | 0 | -0.01 | 0.01 | 75.866 | 35.3206 | -18.6905 | -0.0127 | -0.0178 | 0.0096 | 0.0238
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 12
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | 0.025042
| Std. deviation |  | 0.0019095
| Max. Value |  | 0.0284
| Min. Value |  | 0.0217
N26L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-13 | 0 | -0.01 | 0.01 | 74.5211 | 35.6785 | -19.776 | -0.0076 | -0.0112 | 0.0059 | 0.0147
| SP-14 | 0 | -0.01 | 0.01 | 74.5834 | 35.8276 | -19.4147 | -0.0081 | -0.0119 | 0.0063 | 0.0157
| SP-15 | 0 | -0.01 | 0.01 | 74.6606 | 35.9604 | -19.0649 | -0.0066 | -0.0098 | 0.0052 | 0.0129
| SP-16 | 0 | -0.01 | 0.01 | 74.7046 | 36.1033 | -18.7386 | -0.0084 | -0.0125 | 0.0066 | 0.0164
| SP-17 | 0 | -0.01 | 0.01 | 73.6012 | 36.2657 | -19.8253 | -0.0087 | -0.0133 | 0.0069 | 0.0173
| SP-18 | 0 | -0.01 | 0.01 | 73.6713 | 36.41 | -19.4616 | -0.0087 | -0.0134 | 0.007 | 0.0174
| SP-19 | 0 | -0.01 | 0.01 | 73.7536 | 36.5362 | -19.1172 | -0.008 | -0.0123 | 0.0065 | 0.0161
| SP-20 | 0 | -0.01 | 0.01 | 73.8041 | 36.6731 | -18.7921 | -0.0086 | -0.0133 | 0.0069 | 0.0173
| SP-21 | 0 | -0.01 | 0.01 | 72.9495 | 36.6734 | -19.8464 | -0.0093 | -0.0147 | 0.0076 | 0.0189
| SP-22 | 0 | -0.01 | 0.01 | 73.0135 | 36.8201 | -19.4847 | -0.009 | -0.0143 | 0.0074 | 0.0184
| SP-23 | 0 | -0.01 | 0.01 | 73.0929 | 36.9478 | -19.1409 | -0.0083 | -0.0131 | 0.0068 | 0.017
| SP-24 | 0 | -0.01 | 0.01 | 73.14 | 37.0865 | -18.8151 | -0.009 | -0.0143 | 0.0074 | 0.0184
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 12
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | 0.016708
| Std. deviation |  | 0.0017005
| Max. Value |  | 0.0189
| Min. Value |  | 0.0129
N27L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-13 | 0 | -0.01 | 0.01 | 71.9579 | 37.2687 | -19.8805 | -0.008 | -0.0132 | 0.0067 | 0.0168
| SP-14 | 0 | -0.01 | 0.01 | 72.0205 | 37.4162 | -19.5172 | -0.0073 | -0.0122 | 0.0062 | 0.0155
| SP-15 | 0 | -0.01 | 0.01 | 72.0974 | 37.5453 | -19.1733 | -0.007 | -0.0116 | 0.0059 | 0.0148
| SP-16 | 0 | -0.01 | 0.01 | 72.1418 | 37.6849 | -18.8473 | -0.0078 | -0.0129 | 0.0066 | 0.0164
| SP-17 | 0 | -0.01 | 0.01 | 71.0568 | 37.7838 | -19.9142 | -0.008 | -0.0138 | 0.0069 | 0.0174
| SP-18 | 0 | -0.01 | 0.01 | 71.1185 | 37.931 | -19.5513 | -0.0077 | -0.0133 | 0.0067 | 0.0167
| SP-19 | 0 | -0.01 | 0.01 | 71.1947 | 38.0608 | -19.2063 | -0.0071 | -0.0122 | 0.0062 | 0.0154
| SP-20 | 0 | -0.01 | 0.01 | 71.2379 | 38.2002 | -18.8803 | -0.0078 | -0.0135 | 0.0068 | 0.017
| SP-21 | 0 | -0.01 | 0.01 | 70.3183 | 38.1928 | -19.9337 | -0.0076 | -0.0136 | 0.0068 | 0.017
| SP-22 | 0 | -0.01 | 0.01 | 70.3748 | 38.3417 | -19.5724 | -0.0068 | -0.0122 | 0.0061 | 0.0153
| SP-23 | 0 | -0.01 | 0.01 | 70.4459 | 38.4739 | -19.2281 | -0.0064 | -0.0115 | 0.0057 | 0.0144
| SP-24 | 0 | -0.01 | 0.01 | 70.4843 | 38.6152 | -18.9022 | -0.0072 | -0.0129 | 0.0064 | 0.0161
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 12
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | 0.016067
| Std. deviation |  | 0.00096797
| Max. Value |  | 0.0174
| Min. Value |  | 0.0144
N28L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-13 | 0 | -0.01 | 0.01 | 69.2131 | 38.7703 | -19.9763 | -0.0061 | -0.0116 | 0.0057 | 0.0143
| SP-14 | 0 | -0.01 | 0.01 | 69.2674 | 38.9204 | -19.6133 | -0.0054 | -0.0103 | 0.0051 | 0.0127
| SP-15 | 0 | -0.01 | 0.01 | 69.3369 | 39.0535 | -19.2686 | -0.005 | -0.0095 | 0.0047 | 0.0117
| SP-16 | 0 | -0.01 | 0.01 | 69.3717 | 39.1964 | -18.941 | -0.0056 | -0.0107 | 0.0053 | 0.0132
| SP-17 | 0 | -0.01 | 0.01 | 68.3387 | 39.2049 | -20.0074 | -0.0054 | -0.0108 | 0.0052 | 0.0131
| SP-18 | 0 | -0.01 | 0.01 | 68.3889 | 39.3568 | -19.6441 | -0.0054 | -0.0107 | 0.0052 | 0.013
| SP-19 | 0 | -0.01 | 0.01 | 68.4528 | 39.4924 | -19.2999 | -0.0056 | -0.0111 | 0.0054 | 0.0135
| SP-20 | 0 | -0.01 | 0.01 | 68.4839 | 39.6354 | -18.9744 | -0.0052 | -0.0103 | 0.005 | 0.0126
| SP-21 | 0 | -0.01 | 0.01 | 67.6745 | 39.5218 | -20.0305 | -0.0053 | -0.0109 | 0.0053 | 0.0132
| SP-22 | 0 | -0.01 | 0.01 | 67.7118 | 39.6792 | -19.6678 | -0.0056 | -0.0116 | 0.0056 | 0.014
| SP-23 | 0 | -0.01 | 0.01 | 67.7675 | 39.8184 | -19.3244 | -0.0054 | -0.0112 | 0.0054 | 0.0136
| SP-24 | 0 | -0.01 | 0.01 | 67.7901 | 39.9644 | -18.9999 | -0.0052 | -0.0108 | 0.0052 | 0.0131
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 12
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | 0.013167
| Std. deviation |  | 0.00067465
| Max. Value |  | 0.0143
| Min. Value |  | 0.0117
N29L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-13 | 0 | -0.01 | 0.01 | 66.647 | 39.9858 | -20.0732 | -0.0053 | -0.0115 | 0.0055 | 0.0138
| SP-14 | 0 | -0.01 | 0.01 | 66.6872 | 40.1405 | -19.7118 | -0.005 | -0.011 | 0.0052 | 0.0131
| SP-15 | 0 | -0.01 | 0.01 | 66.7437 | 40.2798 | -19.3671 | -0.0053 | -0.0115 | 0.0055 | 0.0138
| SP-16 | 0 | -0.01 | 0.01 | 66.7667 | 40.4243 | -19.0435 | -0.0051 | -0.0111 | 0.0053 | 0.0133
| SP-17 | 0 | -0.01 | 0.01 | 65.6617 | 40.4085 | -20.1075 | -0.0056 | -0.013 | 0.0062 | 0.0154
| SP-18 | 0 | -0.01 | 0.01 | 65.6855 | 40.5684 | -19.7491 | -0.005 | -0.0116 | 0.0055 | 0.0138
| SP-19 | 0 | -0.01 | 0.01 | 65.7262 | 40.7138 | -19.406 | -0.0052 | -0.0121 | 0.0058 | 0.0144
| SP-20 | 0 | -0.01 | 0.01 | 65.7354 | 40.8623 | -19.0847 | -0.0049 | -0.0115 | 0.0055 | 0.0136
| SP-21 | 0 | -0.01 | 0.01 | 64.6756 | 40.7919 | -20.1736 | -0.0048 | -0.0117 | 0.0055 | 0.0138
| SP-22 | 0 | -0.01 | 0.01 | 64.6974 | 40.9524 | -19.8141 | -0.0043 | -0.0105 | 0.005 | 0.0124
| SP-23 | 0 | -0.01 | 0.01 | 64.7367 | 41.0987 | -19.4696 | -0.0046 | -0.0113 | 0.0053 | 0.0134
| SP-24 | 0 | -0.01 | 0.01 | 64.7436 | 41.2481 | -19.1468 | -0.0041 | -0.0101 | 0.0047 | 0.0119
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 12
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | 0.013558
| Std. deviation |  | 0.00089082
| Max. Value |  | 0.0154
| Min. Value |  | 0.0119
N30L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-13 | 0 | -0.01 | 0.01 | 63.6905 | 41.1473 | -20.247 | -0.0044 | -0.0115 | 0.0054 | 0.0134
| SP-14 | 0 | -0.01 | 0.01 | 63.7077 | 41.3089 | -19.8879 | -0.0045 | -0.0116 | 0.0054 | 0.0136
| SP-15 | 0 | -0.01 | 0.01 | 63.7449 | 41.4571 | -19.5409 | -0.0046 | -0.012 | 0.0056 | 0.014
| SP-16 | 0 | -0.01 | 0.01 | 63.748 | 41.6084 | -19.2153 | -0.0039 | -0.0102 | 0.0048 | 0.0119
| SP-17 | 0 | -0.01 | 0.01 | 62.8287 | 41.4456 | -20.2967 | -0.0037 | -0.0103 | 0.0048 | 0.012
| SP-18 | 0 | -0.01 | 0.01 | 62.8415 | 41.6082 | -19.9378 | -0.0044 | -0.0122 | 0.0057 | 0.0141
| SP-19 | 0 | -0.01 | 0.01 | 62.8757 | 41.7557 | -19.5948 | -0.0042 | -0.0116 | 0.0054 | 0.0134
| SP-20 | 0 | -0.01 | 0.01 | 62.8756 | 41.9067 | -19.2706 | -0.0044 | -0.0121 | 0.0056 | 0.014
| SP-21 | 0 | -0.01 | 0.01 | 61.8269 | 41.7701 | -20.3539 | -0.0035 | -0.0104 | 0.0048 | 0.012
| SP-22 | 0 | -0.01 | 0.01 | 61.8315 | 41.935 | -19.9947 | -0.0032 | -0.0095 | 0.0044 | 0.011
| SP-23 | 0 | -0.01 | 0.01 | 61.8538 | 42.0864 | -19.6518 | -0.0034 | -0.01 | 0.0046 | 0.0115
| SP-24 | 0 | -0.01 | 0.01 | 61.8461 | 42.2383 | -19.3297 | -0.0032 | -0.0094 | 0.0044 | 0.0109
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 12
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | 0.01265
| Std. deviation |  | 0.0012169
| Max. Value |  | 0.0141
| Min. Value |  | 0.0109
N31L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-13 | 0 | -0.01 | 0.01 | 60.6609 | 42.1056 | -20.4461 | -0.0033 | -0.0107 | 0.005 | 0.0123
| SP-14 | 0 | -0.01 | 0.01 | 60.6742 | 42.2688 | -20.0835 | -0.0037 | -0.0119 | 0.0055 | 0.0136
| SP-15 | 0 | -0.01 | 0.01 | 60.7087 | 42.4166 | -19.7397 | -0.0034 | -0.011 | 0.0051 | 0.0126
| SP-16 | 0 | -0.01 | 0.01 | 60.7093 | 42.5659 | -19.4157 | -0.0038 | -0.0123 | 0.0057 | 0.0141
| SP-17 | 0 | -0.01 | 0.01 | 59.7081 | 42.3683 | -20.495 | -0.0036 | -0.0124 | 0.0057 | 0.0142
| SP-18 | 0 | -0.01 | 0.01 | 59.7181 | 42.5303 | -20.1362 | -0.0036 | -0.0127 | 0.0058 | 0.0144
| SP-19 | 0 | -0.01 | 0.01 | 59.7481 | 42.6797 | -19.7925 | -0.0035 | -0.0121 | 0.0055 | 0.0137
| SP-20 | 0 | -0.01 | 0.01 | 59.7439 | 42.8295 | -19.4691 | -0.0038 | -0.0132 | 0.0061 | 0.0151
| SP-21 | 0 | -0.01 | 0.01 | 58.8111 | 42.5933 | -20.5476 | -0.0032 | -0.012 | 0.0055 | 0.0136
| SP-22 | 0 | -0.01 | 0.01 | 58.8221 | 42.7566 | -20.1848 | -0.0033 | -0.0123 | 0.0057 | 0.014
| SP-23 | 0 | -0.01 | 0.01 | 58.8559 | 42.905 | -19.8412 | -0.0032 | -0.012 | 0.0055 | 0.0135
| SP-24 | 0 | -0.01 | 0.01 | 58.8553 | 43.0541 | -19.5162 | -0.0033 | -0.0124 | 0.0057 | 0.014
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 12
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | 0.013758
| Std. deviation |  | 0.00075252
| Max. Value |  | 0.0151
| Min. Value |  | 0.0123
N32L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-13 | 0 | -0.01 | 0.01 | 57.6522 | 42.8614 | -20.6054 | -0.0022 | -0.0093 | 0.0042 | 0.0104
| SP-14 | 0 | -0.01 | 0.01 | 57.6742 | 43.0202 | -20.2457 | -0.0023 | -0.0094 | 0.0043 | 0.0106
| SP-15 | 0 | -0.01 | 0.01 | 57.7196 | 43.1664 | -19.9015 | -0.0023 | -0.0094 | 0.0043 | 0.0105
| SP-16 | 0 | -0.01 | 0.01 | 57.7287 | 43.3132 | -19.5751 | -0.0022 | -0.0093 | 0.0042 | 0.0105
| SP-17 | 0 | -0.01 | 0.01 | 56.6284 | 43.0927 | -20.613 | -0.0021 | -0.0095 | 0.0043 | 0.0106
| SP-18 | 0 | -0.01 | 0.01 | 56.6902 | 43.2413 | -20.2565 | -0.002 | -0.0093 | 0.0042 | 0.0104
| SP-19 | 0 | -0.01 | 0.01 | 56.7324 | 43.3883 | -19.9127 | -0.0023 | -0.0105 | 0.0048 | 0.0118
| SP-20 | 0 | -0.01 | 0.01 | 56.7417 | 43.5342 | -19.5874 | -0.0021 | -0.0097 | 0.0044 | 0.0109
| SP-21 | 0 | -0.01 | 0.01 | 55.7644 | 43.2664 | -20.6249 | -0.0018 | -0.0093 | 0.0042 | 0.0104
| SP-22 | 0 | -0.01 | 0.01 | 55.7904 | 43.4249 | -20.2639 | -0.0017 | -0.0087 | 0.0039 | 0.0097
| SP-23 | 0 | -0.01 | 0.01 | 55.8341 | 43.5716 | -19.921 | -0.0017 | -0.0088 | 0.004 | 0.0098
| SP-24 | 0 | -0.01 | 0.01 | 55.8393 | 43.7191 | -19.5933 | -0.0017 | -0.0087 | 0.0039 | 0.0097
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 9
Performance |  |  | 25%
| Mean |  | 0.010442
| Std. deviation |  | 0.00057439
| Max. Value |  | 0.0118
| Min. Value |  | 0.0097
N33L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-13 | 0 | -0.01 | 0.01 | 54.7159 | 43.4652 | -20.6144 | -0.0013 | -0.0077 | 0.0035 | 0.0086
| SP-14 | 0 | -0.01 | 0.01 | 54.7559 | 43.6211 | -20.2539 | -0.0014 | -0.0082 | 0.0037 | 0.0091
| SP-15 | 0 | -0.01 | 0.01 | 54.8187 | 43.7637 | -19.9138 | -0.0015 | -0.0085 | 0.0038 | 0.0095
| SP-16 | 0 | -0.01 | 0.01 | 54.846 | 43.9061 | -19.588 | -0.0016 | -0.0089 | 0.004 | 0.0099
| SP-17 | 0 | -0.01 | 0.01 | 53.4934 | 43.6864 | -20.5524 | -0.0014 | -0.0099 | 0.0045 | 0.011
| SP-18 | 0 | -0.01 | 0.01 | 53.5332 | 43.8435 | -20.1904 | -0.0014 | -0.0096 | 0.0043 | 0.0106
| SP-19 | 0 | -0.01 | 0.01 | 53.5925 | 43.9879 | -19.8505 | -0.0016 | -0.0111 | 0.005 | 0.0122
| SP-20 | 0 | -0.01 | 0.01 | 53.618 | 44.1311 | -19.5242 | -0.0015 | -0.0103 | 0.0046 | 0.0113
| SP-21 | 0 | -0.01 | 0.01 | 52.5376 | 43.8383 | -20.4948 | -0.0011 | -0.0094 | 0.0042 | 0.0104
| SP-22 | 0 | -0.01 | 0.01 | 52.5939 | 43.9919 | -20.1373 | -0.0011 | -0.0092 | 0.0041 | 0.0101
| SP-23 | 0 | -0.01 | 0.01 | 52.67 | 44.1343 | -19.7995 | -0.0012 | -0.01 | 0.0045 | 0.011
| SP-24 | 0 | -0.01 | 0.01 | 52.7134 | 44.2755 | -19.4732 | -0.0011 | -0.0088 | 0.0039 | 0.0097
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 7
Performance |  |  | 41.67%
| Mean |  | 0.010283
| Std. deviation |  | 0.0010098
| Max. Value |  | 0.0122
| Min. Value |  | 0.0086
N34L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-21 | 0 | -0.01 | 0.01 | 51.6562 | 43.9758 | -20.4033 | -0.0008 | -0.0077 | 0.0034 | 0.0084
| SP-22 | 0 | -0.01 | 0.01 | 51.734 | 44.127 | -20.0482 | -0.0007 | -0.007 | 0.0031 | 0.0077
| SP-23 | 0 | -0.01 | 0.01 | 51.8238 | 44.2707 | -19.7071 | -0.0008 | -0.0074 | 0.0033 | 0.0081
| SP-24 | 0 | -0.01 | 0.01 | 51.8799 | 44.4098 | -19.3838 | -0.0007 | -0.0065 | 0.0029 | 0.0071
| SP-25 | 0 | -0.01 | 0.01 | 50.4992 | 44.1629 | -20.2025 | -0.0004 | -0.0055 | 0.0025 | 0.0061
| SP-26 | 0 | -0.01 | 0.01 | 50.5778 | 44.3154 | -19.8478 | -0.0004 | -0.0052 | 0.0023 | 0.0058
| SP-27 | 0 | -0.01 | 0.01 | 50.6731 | 44.4572 | -19.5146 | -0.0004 | -0.0048 | 0.0022 | 0.0053
| SP-28 | 0 | -0.01 | 0.01 | 50.7315 | 44.5964 | -19.1932 | -0.0004 | -0.005 | 0.0023 | 0.0055
| SP-29 | 0 | -0.01 | 0.01 | 49.4402 | 44.311 | -20.0024 | -0.0003 | -0.0076 | 0.0034 | 0.0083
| SP-30 | 0 | -0.01 | 0.01 | 49.5366 | 44.4624 | -19.6514 | -0.0003 | -0.007 | 0.0031 | 0.0077
| SP-31 | 0 | -0.01 | 0.01 | 49.6487 | 44.603 | -19.3231 | -0.0003 | -0.007 | 0.0031 | 0.0077
| SP-32 | 0 | -0.01 | 0.01 | 49.7229 | 44.7413 | -19.0038 | -0.0004 | -0.0077 | 0.0034 | 0.0084
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 0
Performance |  |  | 100%
| Mean |  | 0.007175
| Std. deviation |  | 0.0011802
| Max. Value |  | 0.0084
| Min. Value |  | 0.0053
N35L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-13 | 0 | -0.01 | 0.01 | 48.3454 | 44.4533 | -19.7473 | 0 | -0.0039 | 0.0017 | 0.0042
| SP-14 | 0 | -0.01 | 0.01 | 48.461 | 44.6037 | -19.4018 | 0 | -0.0033 | 0.0015 | 0.0036
| SP-15 | 0 | -0.01 | 0.01 | 48.5909 | 44.7443 | -19.0778 | -0.0001 | -0.0034 | 0.0015 | 0.0037
| SP-16 | 0 | -0.01 | 0.01 | 48.6813 | 44.8812 | -18.7637 | -0.0001 | -0.0039 | 0.0017 | 0.0043
| SP-17 | 0 | -0.01 | 0.01 | 47.5104 | 44.5488 | -19.5299 | 0 | -0.0027 | 0.0012 | 0.003
| SP-18 | 0 | -0.01 | 0.01 | 47.6482 | 44.6996 | -19.1872 | 0 | -0.0035 | 0.0015 | 0.0038
| SP-19 | 0 | -0.01 | 0.01 | 47.7986 | 44.8422 | -18.8636 | 0 | -0.0037 | 0.0016 | 0.0041
| SP-20 | 0 | -0.01 | 0.01 | 47.9062 | 44.9819 | -18.5459 | 0 | -0.0047 | 0.0021 | 0.0052
| SP-21 | 0 | -0.01 | 0.01 | 46.3131 | 44.6923 | -19.1184 | 0.0001 | -0.003 | 0.0013 | 0.0033
| SP-22 | 0 | -0.01 | 0.01 | 46.4631 | 44.8435 | -18.7828 | 0.0001 | -0.0031 | 0.0013 | 0.0034
| SP-23 | 0 | -0.01 | 0.01 | 46.6244 | 44.9876 | -18.4647 | 0.0001 | -0.0027 | 0.0012 | 0.003
| SP-24 | 0 | -0.01 | 0.01 | 46.7426 | 45.1247 | -18.1584 | 0.0002 | -0.0052 | 0.0022 | 0.0057
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 0
Performance |  |  | 100%
| Mean |  | 0.0039417
| Std. deviation |  | 0.00082952
| Max. Value |  | 0.0057
| Min. Value |  | 0.003
N85L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-13 | 0 | -0.01 | 0.01 | 57.4329 | -45.1362 | -14.098 | 0.0012 | -0.0087 | -0.0021 | -0.0091
| SP-14 | 0 | -0.01 | 0.01 | 57.4596 | -45.2149 | -13.75 | 0.0012 | -0.0086 | -0.002 | -0.0089
| SP-15 | 0 | -0.01 | 0.01 | 57.4543 | -45.3016 | -13.386 | 0.0011 | -0.0081 | -0.0019 | -0.0084
| SP-16 | 0 | -0.01 | 0.01 | 57.4729 | -45.3901 | -13.0014 | 0.001 | -0.0077 | -0.0018 | -0.008
| SP-17 | 0 | -0.01 | 0.01 | 58.5103 | -44.9806 | -14.0835 | 0.0012 | -0.0076 | -0.0018 | -0.0079
| SP-18 | 0 | -0.01 | 0.01 | 58.536 | -45.0603 | -13.7357 | 0.0013 | -0.0082 | -0.002 | -0.0086
| SP-19 | 0 | -0.01 | 0.01 | 58.5286 | -45.1494 | -13.3709 | 0.0011 | -0.0071 | -0.0017 | -0.0074
| SP-20 | 0 | -0.01 | 0.01 | 58.5465 | -45.2395 | -12.9858 | 0.0011 | -0.0074 | -0.0018 | -0.0077
| SP-21 | 0 | -0.01 | 0.01 | 59.6529 | -44.7615 | -14.1837 | 0.0025 | -0.0136 | -0.0033 | -0.0142
| SP-22 | 0 | -0.01 | 0.01 | 59.6625 | -44.8554 | -13.792 | 0.0024 | -0.013 | -0.0032 | -0.0136
| SP-23 | 0 | -0.01 | 0.01 | 59.6503 | -44.9469 | -13.4266 | 0.0019 | -0.0107 | -0.0026 | -0.0112
| SP-24 | 0 | -0.01 | 0.01 | 59.6675 | -45.0283 | -13.0804 | 0.0021 | -0.0117 | -0.0028 | -0.0122
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 4
Performance |  |  | 66.67%
| Mean |  | -0.0097667
| Std. deviation |  | 0.0023975
| Max. Value |  | -0.0074
| Min. Value |  | -0.0142
N86L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-13 | 0 | -0.01 | 0.01 | 60.4503 | -44.6538 | -14.0039 | 0.0027 | -0.0138 | -0.0034 | -0.0145
| SP-14 | 0 | -0.01 | 0.01 | 60.468 | -44.7355 | -13.6565 | 0.0023 | -0.0116 | -0.0029 | -0.0122
| SP-15 | 0 | -0.01 | 0.01 | 60.452 | -44.8282 | -13.2917 | 0.0019 | -0.0097 | -0.0024 | -0.0101
| SP-16 | 0 | -0.01 | 0.01 | 60.4595 | -44.9211 | -12.907 | 0.0013 | -0.0066 | -0.0016 | -0.0069
| SP-17 | 0 | -0.01 | 0.01 | 61.6814 | -44.4125 | -13.9239 | 0.0028 | -0.0125 | -0.0031 | -0.0132
| SP-18 | 0 | -0.01 | 0.01 | 61.6822 | -44.4957 | -13.5846 | 0.0027 | -0.0121 | -0.003 | -0.0127
| SP-19 | 0 | -0.01 | 0.01 | 61.6582 | -44.5901 | -13.222 | 0.0024 | -0.0108 | -0.0027 | -0.0114
| SP-20 | 0 | -0.01 | 0.01 | 61.6552 | -44.6851 | -12.8382 | 0.0016 | -0.0072 | -0.0018 | -0.0076
| SP-21 | 0 | -0.01 | 0.01 | 62.7954 | -44.1312 | -13.9871 | 0.004 | -0.0158 | -0.0039 | -0.0167
| SP-22 | 0 | -0.01 | 0.01 | 62.791 | -44.2266 | -13.6024 | 0.0037 | -0.0146 | -0.0036 | -0.0155
| SP-23 | 0 | -0.01 | 0.01 | 62.7658 | -44.3219 | -13.2393 | 0.0032 | -0.0126 | -0.0031 | -0.0133
| SP-24 | 0 | -0.01 | 0.01 | 62.77 | -44.4058 | -12.8925 | 0.0023 | -0.0092 | -0.0023 | -0.0098
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 9
Performance |  |  | 25%
| Mean |  | -0.011992
| Std. deviation |  | 0.0029913
| Max. Value |  | -0.0069
| Min. Value |  | -0.0167
N87L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 63.6895 | -43.9532 | -13.7549 | 0.0043 | -0.0158 | -0.0039 | -0.0168
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 63.69 | -44.0368 | -13.4122 | 0.004 | -0.0147 | -0.0036 | -0.0156
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 63.6497 | -44.1366 | -13.0488 | 0.0038 | -0.014 | -0.0034 | -0.0149
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 63.6448 | -44.2302 | -12.6713 | 0.0022 | -0.0082 | -0.002 | -0.0088
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 64.8096 | -43.6587 | -13.6427 | 0.005 | -0.0165 | -0.004 | -0.0177
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 64.8139 | -43.7424 | -13.2929 | 0.0047 | -0.0157 | -0.0038 | -0.0168
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 64.7903 | -43.8373 | -12.9319 | 0.0045 | -0.0151 | -0.0037 | -0.0162
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 64.7871 | -43.9317 | -12.5473 | 0.0026 | -0.0086 | -0.0021 | -0.0092
| SP-13 | 0 | -0.01 | 0.01 | 65.8621 | -43.331 | -13.6301 | 0.0056 | -0.0172 | -0.0042 | -0.0186
| SP-14 | 0 | -0.01 | 0.01 | 65.8425 | -43.4307 | -13.2439 | 0.0051 | -0.0155 | -0.0037 | -0.0167
| SP-15 | 0 | -0.01 | 0.01 | 65.804 | -43.5304 | -12.8832 | 0.005 | -0.0152 | -0.0037 | -0.0164
| SP-16 | 0 | -0.01 | 0.01 | 65.7993 | -43.6162 | -12.5344 | 0.0037 | -0.0114 | -0.0028 | -0.0123
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 10
Performance |  |  | 16.67%
| Mean |  | -0.015
| Std. deviation |  | 0.0032017
| Max. Value |  | -0.0088
| Min. Value |  | -0.0186
N88L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 66.7398 | -43.1011 | -13.3502 | 0.0059 | -0.017 | -0.0041 | -0.0184
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 66.7273 | -43.1885 | -13.0039 | 0.0056 | -0.016 | -0.0038 | -0.0174
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 66.685 | -43.2889 | -12.6471 | 0.0056 | -0.0161 | -0.0038 | -0.0174
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 66.6601 | -43.3892 | -12.2653 | 0.003 | -0.0087 | -0.0021 | -0.0094
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 67.8004 | -42.7601 | -13.1625 | 0.0061 | -0.0161 | -0.0038 | -0.0177
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 67.7924 | -42.8453 | -12.8164 | 0.0058 | -0.0155 | -0.0037 | -0.0169
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 67.7552 | -42.9444 | -12.458 | 0.006 | -0.0158 | -0.0038 | -0.0173
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 67.7311 | -43.0449 | -12.0727 | 0.0036 | -0.0094 | -0.0022 | -0.0103
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 69.0079 | -42.3152 | -13.0357 | 0.0074 | -0.018 | -0.0042 | -0.0199
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 68.966 | -42.4213 | -12.6551 | 0.0071 | -0.0175 | -0.0041 | -0.0193
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 68.9061 | -42.5287 | -12.3004 | 0.0071 | -0.0174 | -0.0041 | -0.0192
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 68.8793 | -42.6198 | -11.9579 | 0.0066 | -0.0161 | -0.0038 | -0.0178
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 11
Performance |  |  | 8.333%
| Mean |  | -0.01675
| Std. deviation |  | 0.0033568
| Max. Value |  | -0.0094
| Min. Value |  | -0.0199
N89L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 69.732 | -42.083 | -12.7287 | 0.0062 | -0.0145 | -0.0033 | -0.0161
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 69.7108 | -42.172 | -12.3831 | 0.0065 | -0.0151 | -0.0035 | -0.0168
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 69.6594 | -42.2763 | -12.0277 | 0.0069 | -0.0161 | -0.0037 | -0.0179
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 69.6233 | -42.3796 | -11.6481 | 0.0032 | -0.0074 | -0.0017 | -0.0082
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 70.8278 | -41.659 | -12.4553 | 0.0062 | -0.0136 | -0.0031 | -0.0153
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 70.7901 | -41.7543 | -12.112 | 0.0059 | -0.0128 | -0.0029 | -0.0144
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 70.7243 | -41.8646 | -11.76 | 0.0061 | -0.0132 | -0.003 | -0.0149
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 70.6736 | -41.9734 | -11.3837 | 0.0016 | -0.0035 | -0.0008 | -0.0039
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 71.7982 | -41.2283 | -12.3318 | 0.0077 | -0.0159 | -0.0036 | -0.0181
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 71.7488 | -41.3366 | -11.9547 | 0.007 | -0.0144 | -0.0032 | -0.0163
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 71.6824 | -41.4477 | -11.6022 | 0.0068 | -0.0139 | -0.0031 | -0.0158
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 71.6499 | -41.5403 | -11.2584 | 0.0051 | -0.0106 | -0.0024 | -0.012
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 10
Performance |  |  | 16.67%
| Mean |  | -0.014142
| Std. deviation |  | 0.004209
| Max. Value |  | -0.0039
| Min. Value |  | -0.0181
N90L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 72.6171 | -40.9002 | -11.973 | 0.0068 | -0.0133 | -0.0029 | -0.0152
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 72.589 | -40.9902 | -11.6291 | 0.0064 | -0.0125 | -0.0027 | -0.0142
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 72.5309 | -41.0979 | -11.2746 | 0.0067 | -0.0132 | -0.0029 | -0.0151
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 72.4884 | -41.2032 | -10.8946 | 0.0015 | -0.0029 | -0.0006 | -0.0033
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 73.486 | -40.4993 | -11.7299 | 0.0082 | -0.0153 | -0.0033 | -0.0176
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 73.4575 | -40.5893 | -11.3845 | 0.0073 | -0.0136 | -0.0029 | -0.0157
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 73.4015 | -40.6959 | -11.0306 | 0.0078 | -0.0145 | -0.0031 | -0.0168
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 73.3598 | -40.8004 | -10.651 | 0.0027 | -0.0051 | -0.0011 | -0.0059
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 74.615 | -39.9165 | -11.5428 | 0.0098 | -0.0172 | -0.0037 | -0.0201
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 74.5712 | -40.0218 | -11.1638 | 0.0085 | -0.015 | -0.0032 | -0.0176
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 74.512 | -40.1309 | -10.8079 | 0.0072 | -0.0127 | -0.0027 | -0.0149
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 74.4825 | -40.2205 | -10.464 | 0.0069 | -0.0122 | -0.0026 | -0.0143
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 10
Performance |  |  | 16.67%
| Mean |  | -0.014225
| Std. deviation |  | 0.0048331
| Max. Value |  | -0.0033
| Min. Value |  | -0.0201
N91L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 75.3063 | -39.5863 | -11.2095 | 0.0088 | -0.0149 | -0.0031 | -0.0176
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 75.2796 | -39.6742 | -10.8648 | 0.0079 | -0.0134 | -0.0028 | -0.0158
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 75.225 | -39.7806 | -10.51 | 0.0079 | -0.0134 | -0.0028 | -0.0159
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 75.1861 | -39.8832 | -10.1294 | 0.0045 | -0.0077 | -0.0016 | -0.0091
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 76.2435 | -39.0717 | -10.957 | 0.0091 | -0.0147 | -0.003 | -0.0176
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 76.2222 | -39.1565 | -10.6098 | 0.0079 | -0.0127 | -0.0026 | -0.0152
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 76.1723 | -39.2607 | -10.2538 | 0.0079 | -0.0128 | -0.0026 | -0.0152
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 76.1393 | -39.3596 | -9.8729 | 0.0053 | -0.0086 | -0.0018 | -0.0103
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 77.1115 | -38.541 | -10.8636 | 0.01 | -0.0154 | -0.0031 | -0.0186
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 77.0865 | -38.6353 | -10.479 | 0.0087 | -0.0134 | -0.0027 | -0.0162
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 77.0465 | -38.7345 | -10.1182 | 0.0084 | -0.013 | -0.0026 | -0.0157
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 77.0336 | -38.8136 | -9.7705 | 0.0086 | -0.0132 | -0.0027 | -0.016
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 11
Performance |  |  | 8.333%
| Mean |  | -0.015267
| Std. deviation |  | 0.0028121
| Max. Value |  | -0.0091
| Min. Value |  | -0.0186
N92L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 77.8951 | -38.0887 | -10.5402 | 0.0086 | -0.0127 | -0.0026 | -0.0156
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 77.8841 | -38.1665 | -10.1903 | 0.0081 | -0.012 | -0.0024 | -0.0146
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 77.8461 | -38.2641 | -9.8322 | 0.0081 | -0.012 | -0.0024 | -0.0147
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 77.825 | -38.3556 | -9.4481 | 0.0043 | -0.0064 | -0.0013 | -0.0078
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 78.7299 | -37.5531 | -10.3472 | 0.0095 | -0.0136 | -0.0027 | -0.0168
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 78.7239 | -37.6271 | -9.997 | 0.0091 | -0.013 | -0.0026 | -0.0161
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 78.6925 | -37.721 | -9.637 | 0.0095 | -0.0135 | -0.0027 | -0.0167
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 78.677 | -37.809 | -9.2501 | 0.0061 | -0.0086 | -0.0017 | -0.0107
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 79.6084 | -36.9328 | -10.2987 | 0.0113 | -0.0154 | -0.0031 | -0.0194
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 79.601 | -37.015 | -9.9105 | 0.0101 | -0.0138 | -0.0027 | -0.0173
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 79.5752 | -37.1058 | -9.5475 | 0.0101 | -0.0138 | -0.0027 | -0.0173
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 79.5767 | -37.1744 | -9.1955 | 0.0083 | -0.0114 | -0.0022 | -0.0143
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 11
Performance |  |  | 8.333%
| Mean |  | -0.015108
| Std. deviation |  | 0.0031416
| Max. Value |  | -0.0078
| Min. Value |  | -0.0194
N93L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 80.3412 | -36.4402 | -10.0272 | 0.0106 | -0.014 | -0.0028 | -0.0178
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 80.3475 | -36.5048 | -9.6756 | 0.0103 | -0.0136 | -0.0027 | -0.0173
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 80.3286 | -36.5909 | -9.3115 | 0.0097 | -0.0128 | -0.0025 | -0.0162
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 80.3266 | -36.6694 | -8.9214 | 0.0076 | -0.01 | -0.002 | -0.0127
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 81.1055 | -35.8801 | -9.8752 | 0.0113 | -0.0144 | -0.0028 | -0.0185
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 81.1158 | -35.9415 | -9.5222 | 0.0115 | -0.0146 | -0.0029 | -0.0188
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 81.1016 | -36.0245 | -9.1576 | 0.0118 | -0.015 | -0.0029 | -0.0192
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 81.1044 | -36.0987 | -8.7695 | 0.0076 | -0.0097 | -0.0019 | -0.0125
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 82.0274 | -35.1407 | -9.873 | 0.0138 | -0.0169 | -0.0033 | -0.0221
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 82.0422 | -35.2068 | -9.4763 | 0.0121 | -0.0148 | -0.0029 | -0.0194
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 82.0365 | -35.2845 | -9.1058 | 0.0119 | -0.0146 | -0.0029 | -0.0191
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 82.0561 | -35.3382 | -8.7523 | 0.0089 | -0.0108 | -0.0021 | -0.0141
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 12
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | -0.017308
| Std. deviation |  | 0.0029215
| Max. Value |  | -0.0125
| Min. Value |  | -0.0221
N94L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 82.6938 | -34.6309 | -9.6483 | 0.0116 | -0.0138 | -0.0027 | -0.0182
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 82.716 | -34.6821 | -9.2943 | 0.0116 | -0.0137 | -0.0027 | -0.0182
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 82.7147 | -34.7559 | -8.927 | 0.0112 | -0.0133 | -0.0026 | -0.0176
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 82.7276 | -34.8227 | -8.5337 | 0.0047 | -0.0055 | -0.0011 | -0.0073
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 83.6296 | -33.8507 | -9.5184 | 0.0128 | -0.0146 | -0.0029 | -0.0196
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 83.653 | -33.9005 | -9.165 | 0.0115 | -0.0131 | -0.0026 | -0.0177
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 83.651 | -33.9754 | -8.7976 | 0.0104 | -0.0118 | -0.0024 | -0.0159
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 83.6664 | -34.0396 | -8.4071 | 0.0069 | -0.0079 | -0.0016 | -0.0106
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 84.337 | -33.2032 | -9.6 | 0.0113 | -0.0125 | -0.0025 | -0.017
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 84.3653 | -33.2559 | -9.2093 | 0.01 | -0.011 | -0.0022 | -0.0151
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 84.3787 | -33.3196 | -8.832 | 0.011 | -0.0121 | -0.0024 | -0.0165
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 84.414 | -33.3588 | -8.4771 | 0.0091 | -0.01 | -0.002 | -0.0137
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 11
Performance |  |  | 8.333%
| Mean |  | -0.015617
| Std. deviation |  | 0.0035488
| Max. Value |  | -0.0073
| Min. Value |  | -0.0196
N95L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 84.9699 | -32.6598 | -9.4133 | 0.0095 | -0.0103 | -0.0021 | -0.0142
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 85.0061 | -32.6984 | -9.0567 | 0.0088 | -0.0095 | -0.0019 | -0.0131
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 85.019 | -32.7616 | -8.6848 | 0.0098 | -0.0105 | -0.0021 | -0.0146
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 85.049 | -32.8131 | -8.2924 | 0.0062 | -0.0067 | -0.0014 | -0.0092
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 85.748 | -31.9357 | -9.3579 | 0.011 | -0.0115 | -0.0024 | -0.0161
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 85.7867 | -31.9702 | -9.0073 | 0.0103 | -0.0107 | -0.0022 | -0.0151
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 85.8063 | -32.0271 | -8.6377 | 0.0117 | -0.0122 | -0.0025 | -0.0171
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 85.8431 | -32.0719 | -8.2468 | 0.009 | -0.0094 | -0.0019 | -0.0132
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 86.5059 | -31.1723 | -9.4722 | 0.0121 | -0.0122 | -0.0025 | -0.0173
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 86.5495 | -31.2103 | -9.0809 | 0.011 | -0.0111 | -0.0023 | -0.0158
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 86.5771 | -31.2602 | -8.7093 | 0.0103 | -0.0104 | -0.0022 | -0.0148
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 86.6235 | -31.2877 | -8.3553 | 0.0076 | -0.0076 | -0.0016 | -0.0109
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 11
Performance |  |  | 8.333%
| Mean |  | -0.014283
| Std. deviation |  | 0.0024033
| Max. Value |  | -0.0092
| Min. Value |  | -0.0173
N96L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 87.1519 | -30.5569 | -9.3106 | 0.0119 | -0.0117 | -0.0025 | -0.0169
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 87.19 | -30.5889 | -8.974 | 0.0116 | -0.0114 | -0.0024 | -0.0164
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 87.2194 | -30.6372 | -8.6032 | 0.0103 | -0.0101 | -0.0021 | -0.0146
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 87.2648 | -30.6741 | -8.2079 | 0.0062 | -0.0061 | -0.0013 | -0.0088
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 87.9253 | -29.7522 | -9.3305 | 0.012 | -0.0114 | -0.0024 | -0.0167
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 87.9791 | -29.7719 | -8.9748 | 0.0113 | -0.0107 | -0.0023 | -0.0157
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 88.0124 | -29.8167 | -8.6027 | 0.0108 | -0.0103 | -0.0022 | -0.015
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 88.064 | -29.8462 | -8.212 | 0.0079 | -0.0076 | -0.0016 | -0.0111
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 88.5784 | -29.0232 | -9.4771 | 0.0118 | -0.0109 | -0.0024 | -0.0162
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 88.6384 | -29.0438 | -9.0859 | 0.01 | -0.0092 | -0.002 | -0.0138
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 88.681 | -29.0787 | -8.7149 | 0.009 | -0.0083 | -0.0018 | -0.0123
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 88.7426 | -29.0892 | -8.3614 | 0.009 | -0.0083 | -0.0018 | -0.0123
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 11
Performance |  |  | 8.333%
| Mean |  | -0.01415
| Std. deviation |  | 0.0025504
| Max. Value |  | -0.0088
| Min. Value |  | -0.0169