## Master part
2005-11-01 14:57
P.O. Box 451
Princeton, NJ 08543
(609)243-3626
WWW.PPPL.GOV
INSPECTION REPORT
0
ACCEPTED
REJECTED
EMAIL TO: | [5 empty] | FAX TO:
INSPECTED BY:
REMARKS AND DISPOSITION
seat 1
|  |  | -Tol. | +Tol. | Nominal |  | Measured |  | Dev/Mean |  | Error
|  | X | 0 | 0 | 44.7575 |  | 44.7578 |  | 0.00029836
Target point |  | Y | 0 | 0 | 11.6603 |  | 11.6375 |  | -0.022816
|  | Z | 0 | 0 | -71.4418 |  | -71.4636 |  | -0.02177
Distance To Target Point |  |  | -0.1 | 0.1 | 0 |  | 0.031537 |  | 0.031537
Distance to Target Plane |  |  | -0.1 | 0.1 | 0
Distance On Plane |  |  | -0.1 | 0.1 | 0
seat 2
|  |  | -Tol. | +Tol. | Nominal |  | Measured |  | Dev/Mean |  | Error
|  | X | 0 | 0 | 37.308 |  | 37.3093 |  | 0.0013318
Target point |  | Y | 0 | 0 | 27.9693 |  | 27.961 |  | -0.008331
|  | Z | 0 | 0 | -59.5723 |  | -59.5638 |  | 0.0085057
Distance To Target Point |  |  | -0.1 | 0.1 | 0 |  | 0.01198 |  | 0.01198
Distance to Target Plane |  |  | -0.1 | 0.1 | 0
Distance On Plane |  |  | -0.1 | 0.1 | 0
seat 3
|  |  | -Tol. | +Tol. | Nominal |  | Measured |  | Dev/Mean |  | Error
|  | X | 0 | 0 | 43.4898 |  | 43.4917 |  | 0.0019056
Target point |  | Y | 0 | 0 | 37.0475 |  | 37.0434 |  | -0.0041189
|  | Z | 0 | 0 | -41.1785 |  | -41.1753 |  | 0.0031923
Distance To Target Point |  |  | -0.1 | 0.1 | 0 |  | 0.0055487 |  | 0.0055487
Distance to Target Plane |  |  | -0.1 | 0.1 | 0
Distance On Plane |  |  | -0.1 | 0.1 | 0
seat 4
|  |  | -Tol. | +Tol. | Nominal |  | Measured |  | Dev/Mean |  | Error
|  | X | 0 | 0 | 14.5628 |  | 14.5552 |  | -0.0076422
Target point |  | Y | 0 | 0 | 24.8928 |  | 24.8919 |  | -0.00089002
|  | Z | 0 | 0 | -23.6058 |  | -23.6152 |  | -0.0094194
Distance To Target Point |  |  | -0.1 | 0.1 | 0 |  | 0.012162 |  | 0.012162
Distance to Target Plane |  |  | -0.1 | 0.1 | 0
Distance On Plane |  |  | -0.1 | 0.1 | 0
seat 5
|  |  | -Tol. | +Tol. | Nominal |  | Measured |  | Dev/Mean |  | Error
|  | X | 0 | 0 | 18.1383 |  | 18.1432 |  | 0.004941
Target point |  | Y | 0 | 0 | -13.7868 |  | -13.7834 |  | 0.0033969
|  | Z | 0 | 0 | -16.386 |  | -16.3793 |  | 0.0066858
Distance To Target Point |  |  | -0.1 | 0.1 | 0 |  | 0.0089807 |  | 0.0089807
Distance to Target Plane |  |  | -0.1 | 0.1 | 0
Distance On Plane |  |  | -0.1 | 0.1 | 0
seat 6
|  |  | -Tol. | +Tol. | Nominal |  | Measured |  | Dev/Mean |  | Error
|  | X | 0 | 0 | 22.3085 |  | 22.3063 |  | -0.0021696
Target point |  | Y | 0 | 0 | -33.7048 |  | -33.6993 |  | 0.0054993
|  | Z | 0 | 0 | -32.349 |  | -32.3469 |  | 0.0021281
Distance To Target Point |  |  | -0.1 | 0.1 | 0 |  | 0.0062832 |  | 0.0062832
Distance to Target Plane |  |  | -0.1 | 0.1 | 0
Distance On Plane |  |  | -0.1 | 0.1 | 0
seat 7
|  |  | -Tol. | +Tol. | Nominal |  | Measured |  | Dev/Mean |  | Error
|  | X | 0 | 0 | 49.6465 |  | 49.6457 |  | -0.00082615
Target point |  | Y | 0 | 0 | -32.7488 |  | -32.7442 |  | 0.0045541
|  | Z | 0 | 0 | -49.2885 |  | -49.2931 |  | -0.0045865
Distance To Target Point |  |  | -0.1 | 0.1 | 0 |  | 0.006516 |  | 0.006516
Distance to Target Plane |  |  | -0.1 | 0.1 | 0
Distance On Plane |  |  | -0.1 | 0.1 | 0
seat 8
|  |  | -Tol. | +Tol. | Nominal |  | Measured |  | Dev/Mean |  | Error
|  | X | 0 | 0 | 54.949 |  | 54.9515 |  | 0.0024596
Target point |  | Y | 0 | 0 | -19.618 |  | -19.6181 |  | -0.00011049
|  | Z | 0 | 0 | -60.9873 |  | -60.9938 |  | -0.0065061
Distance To Target Point |  |  | -0.1 | 0.1 | 0 |  | 0.0069563 |  | 0.0069563
Distance to Target Plane |  |  | -0.1 | 0.1 | 0
Distance On Plane |  |  | -0.1 | 0.1 | 0
N1L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 51.1271 | -12.4558 | -64.0295 | 0.0129 | -0.0058 | -0.021 | -0.0253
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 51.2374 | -12.0952 | -64.0622 | 0.0044 | -0.002 | -0.0071 | -0.0086
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 51.351 | -11.7293 | -64.0944 | 0.0044 | -0.002 | -0.007 | -0.0085
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 51.4643 | -11.3666 | -64.126 | 0.0065 | -0.0029 | -0.0101 | -0.0123
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 51.4433 | -12.5162 | -63.8173 | 0.0086 | -0.0038 | -0.0138 | -0.0166
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 51.5566 | -12.1493 | -63.8471 | 0.0048 | -0.0021 | -0.0076 | -0.0092
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 51.6703 | -11.7844 | -63.8763 | 0.0052 | -0.0023 | -0.0081 | -0.0098
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 51.7821 | -11.413 | -63.9087 | 0.0067 | -0.0029 | -0.0104 | -0.0128
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 52.0403 | -12.6603 | -63.4034 | 0.0094 | -0.0039 | -0.0147 | -0.0179
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 52.1557 | -12.2991 | -63.4253 | 0.0045 | -0.0018 | -0.0069 | -0.0084
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 52.2658 | -11.9272 | -63.4536 | 0.0043 | -0.0018 | -0.0066 | -0.0081
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 52.3785 | -11.5619 | -63.4785 | 0.0069 | -0.0028 | -0.0104 | -0.0128
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 6
Performance |  |  | 50%
| Mean |  | -0.012525
| Std. deviation |  | 0.0051837
| Max. Value |  | -0.0081
| Min. Value |  | -0.0253
N2L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 53.0531 | -12.9149 | -62.6867 | 0.0161 | -0.006 | -0.0246 | -0.03
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 53.1651 | -12.5488 | -62.7036 | 0.0045 | -0.0017 | -0.0068 | -0.0084
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 53.2794 | -12.1893 | -62.7173 | 0.0041 | -0.0016 | -0.0062 | -0.0076
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 53.3872 | -11.8138 | -62.7394 | 0.006 | -0.0023 | -0.0089 | -0.011
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 53.6038 | -13.0481 | -62.2927 | 0.0131 | -0.0047 | -0.0198 | -0.0242
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 53.696 | -12.6968 | -62.3147 | 0.0042 | -0.0015 | -0.0063 | -0.0077
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 53.8266 | -12.3098 | -62.3196 | 0.0044 | -0.0016 | -0.0064 | -0.0079
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 53.935 | -11.9421 | -62.3348 | 0.0055 | -0.002 | -0.0081 | -0.01
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 54.2535 | -13.2567 | -61.8118 | 0.0132 | -0.0044 | -0.0197 | -0.0241
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 54.3688 | -12.882 | -61.8185 | 0.0046 | -0.0015 | -0.0068 | -0.0083
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 54.4849 | -12.5173 | -61.8224 | 0.0045 | -0.0015 | -0.0066 | -0.0081
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 54.6008 | -12.1528 | -61.8262 | 0.0068 | -0.0023 | -0.0098 | -0.0122
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 5
Performance |  |  | 58.33%
| Mean |  | -0.013292
| Std. deviation |  | 0.0079817
| Max. Value |  | -0.0076
| Min. Value |  | -0.03
N3L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 55.2086 | -13.4222 | -61.1296 | 0.0084 | -0.0026 | -0.0123 | -0.0151
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 55.3078 | -13.048 | -61.1401 | 0.0036 | -0.0011 | -0.0052 | -0.0065
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 55.3995 | -12.6746 | -61.1557 | 0.0033 | -0.001 | -0.0047 | -0.0058
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 55.4892 | -12.3035 | -61.1724 | 0.0031 | -0.001 | -0.0044 | -0.0055
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 55.6937 | -13.5473 | -60.7721 | 0.0045 | -0.0013 | -0.0066 | -0.0081
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 55.7954 | -13.1546 | -60.7812 | 0.0021 | -0.0006 | -0.003 | -0.0037
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 55.8875 | -12.7814 | -60.7929 | 0.0023 | -0.0007 | -0.0033 | -0.0041
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 55.9762 | -12.4041 | -60.808 | 0.0026 | -0.0008 | -0.0037 | -0.0046
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 56.4163 | -13.6312 | -60.2584 | 0.0021 | -0.0006 | -0.003 | -0.0037
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 56.4651 | -13.2746 | -60.2925 | 0.0015 | -0.0004 | -0.0021 | -0.0026
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 56.5451 | -12.8961 | -60.3092 | 0.0017 | -0.0005 | -0.0025 | -0.0031
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 56.6234 | -12.5206 | -60.3267 | 0.0027 | -0.0008 | -0.0039 | -0.0048
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 1
Performance |  |  | 91.67%
| Mean |  | -0.0056333
| Std. deviation |  | 0.0033535
| Max. Value |  | -0.0026
| Min. Value |  | -0.0151
N4L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 57.187 | -13.8203 | -59.6916 | 0.0028 | -0.0007 | -0.0041 | -0.005
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 57.2592 | -13.4402 | -59.7092 | 0.0014 | -0.0004 | -0.002 | -0.0024
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 57.3393 | -13.0635 | -59.7206 | 0.0023 | -0.0006 | -0.0033 | -0.004
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 57.4181 | -12.6872 | -59.7328 | 0.0027 | -0.0007 | -0.0039 | -0.0048
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 57.9567 | -13.8926 | -59.1496 | 0.0021 | -0.0005 | -0.003 | -0.0037
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 58.0239 | -13.5134 | -59.1665 | 0.0016 | -0.0004 | -0.0023 | -0.0028
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 58.0906 | -13.1356 | -59.1834 | 0.0018 | -0.0004 | -0.0025 | -0.0031
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 58.1572 | -12.7596 | -59.2 | 0.0027 | -0.0006 | -0.0038 | -0.0047
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 58.722 | -13.9247 | -58.6231 | 0.0032 | -0.0007 | -0.0047 | -0.0057
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 58.7725 | -13.5432 | -58.6484 | 0.0014 | -0.0003 | -0.002 | -0.0024
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 58.8217 | -13.1633 | -58.6743 | 0.0029 | -0.0007 | -0.0043 | -0.0052
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 58.8701 | -12.7829 | -58.7006 | 0.0026 | -0.0006 | -0.0037 | -0.0046
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 0
Performance |  |  | 100%
| Mean |  | -0.0040333
| Std. deviation |  | 0.0011388
| Max. Value |  | -0.0024
| Min. Value |  | -0.0057
N5L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 59.8396 | -13.8841 | -57.8852 | 0.0031 | -0.0007 | -0.0047 | -0.0056
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 59.8469 | -13.5077 | -57.9344 | 0.0021 | -0.0004 | -0.0031 | -0.0038
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 59.835 | -13.133 | -57.9961 | 0.0036 | -0.0008 | -0.0055 | -0.0066
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 59.8565 | -12.7522 | -58.0365 | 0.0061 | -0.0013 | -0.0091 | -0.0111
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 60.643 | -13.7483 | -57.387 | 0.0029 | -0.0006 | -0.0046 | -0.0055
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 60.6286 | -13.3656 | -57.4487 | 0.0014 | -0.0003 | -0.0023 | -0.0027
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 60.608 | -12.9787 | -57.5147 | 0.0034 | -0.0007 | -0.0053 | -0.0063
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 60.589 | -12.6003 | -57.5784 | 0.0087 | -0.0018 | -0.0135 | -0.0161
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 61.2957 | -13.5575 | -57.0048 | 0.003 | -0.0007 | -0.0049 | -0.0057
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 61.2573 | -13.1746 | -57.0799 | 0.0017 | -0.0004 | -0.0028 | -0.0033
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 61.2186 | -12.7992 | -57.1541 | 0.0023 | -0.0005 | -0.0037 | -0.0043
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 61.169 | -12.4176 | -57.2358 | 0.0073 | -0.0016 | -0.0117 | -0.0139
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 3
Performance |  |  | 75%
| Mean |  | -0.007075
| Std. deviation |  | 0.0043003
| Max. Value |  | -0.0027
| Min. Value |  | -0.0161
N6L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 62.3314 | -13.2014 | -56.4283 | -0.0165 | 0.0038 | 0.028 | 0.0328
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 62.2418 | -12.8551 | -56.5279 | 0.0016 | -0.0004 | -0.0028 | -0.0032
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 62.1141 | -12.5147 | -56.6492 | 0.0018 | -0.0004 | -0.0031 | -0.0037
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 61.9866 | -12.1705 | -56.7711 | 0.0061 | -0.0014 | -0.0103 | -0.0121
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 63.5073 | -12.5297 | -55.8534 | 0.0022 | -0.0006 | -0.0039 | -0.0045
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 63.308 | -12.2394 | -56.0052 | 0.0029 | -0.0008 | -0.0052 | -0.006
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 63.1065 | -11.9504 | -56.1582 | 0.0029 | -0.0008 | -0.0053 | -0.0061
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 62.906 | -11.6625 | -56.3109 | 0.0051 | -0.0013 | -0.0092 | -0.0106
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 64.1199 | -12.0287 | -55.5992 | 0.0025 | -0.0007 | -0.0047 | -0.0054
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 63.8905 | -11.7669 | -55.7607 | 0.003 | -0.0009 | -0.0056 | -0.0064
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 63.6597 | -11.5042 | -55.9233 | 0.0029 | -0.0008 | -0.0055 | -0.0063
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 63.4298 | -11.2397 | -56.0859 | 0.0067 | -0.0019 | -0.0124 | -0.0142
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 4
Performance |  |  | 66.67%
| Mean |  | -0.0038083
| Std. deviation |  | 0.01202
| Max. Value |  | 0.0328
| Min. Value |  | -0.0142
N7L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 64.9463 | -11.1429 | -55.3104 | 0.0022 | -0.0007 | -0.0043 | -0.0049
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 64.6768 | -10.9358 | -55.4821 | 0.0023 | -0.0007 | -0.0045 | -0.0052
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 64.4007 | -10.7307 | -55.6568 | 0.0032 | -0.001 | -0.0062 | -0.0071
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 64.127 | -10.5227 | -55.8309 | 0.0052 | -0.0016 | -0.01 | -0.0114
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 65.5818 | -10.1754 | -55.1436 | 0.0013 | -0.0004 | -0.0025 | -0.0028
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 65.2936 | -10.0042 | -55.3185 | 0.0018 | -0.0006 | -0.0035 | -0.004
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 64.992 | -9.8494 | -55.4975 | 0.0029 | -0.0009 | -0.0057 | -0.0064
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 64.6911 | -9.6925 | -55.6766 | 0.0047 | -0.0015 | -0.0093 | -0.0105
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 66.1053 | -9.1207 | -55.0509 | 0.0012 | -0.0004 | -0.0024 | -0.0027
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 65.8048 | -9.016 | -55.2214 | 0.0014 | -0.0005 | -0.0028 | -0.0032
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 65.4759 | -8.9435 | -55.401 | 0.0016 | -0.0005 | -0.0032 | -0.0036
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 65.1443 | -8.8723 | -55.5817 | -0.0007 | 0.0002 | 0.0014 | 0.0016
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 2
Performance |  |  | 83.33%
| Mean |  | -0.0050167
| Std. deviation |  | 0.0035357
| Max. Value |  | 0.0016
| Min. Value |  | -0.0114
N8L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 66.4851 | -7.2358 | -55.1529 | 0.0034 | -0.001 | -0.0066 | -0.0074
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 66.1287 | -7.2426 | -55.3364 | 0.0037 | -0.0011 | -0.0071 | -0.0081
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 65.7796 | -7.2542 | -55.5153 | 0.002 | -0.0006 | -0.0039 | -0.0044
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 65.4388 | -7.2622 | -55.6903 | 0.0071 | -0.0021 | -0.0137 | -0.0156
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 66.5778 | -6.3018 | -55.2386 | 0.0021 | -0.0006 | -0.0041 | -0.0047
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 66.238 | -6.3172 | -55.4137 | 0.0022 | -0.0006 | -0.0043 | -0.0048
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 65.8965 | -6.3331 | -55.5898 | 0.0028 | -0.0008 | -0.0054 | -0.0061
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 65.5503 | -6.3543 | -55.7676 | 0.0045 | -0.0012 | -0.0087 | -0.0099
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 66.5218 | -5.244 | -55.4036 | 0.0017 | -0.0004 | -0.0033 | -0.0037
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 66.1885 | -5.3091 | -55.5705 | 0.0022 | -0.0005 | -0.0041 | -0.0047
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 65.845 | -5.3543 | -55.7453 | 0.0029 | -0.0007 | -0.0056 | -0.0063
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 65.493 | -5.4209 | -55.9221 | 0.0035 | -0.0008 | -0.0067 | -0.0076
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 1
Performance |  |  | 91.67%
| Mean |  | -0.0069417
| Std. deviation |  | 0.0032812
| Max. Value |  | -0.0037
| Min. Value |  | -0.0156
N9L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 66.1981 | -3.8661 | -55.7183 | 0.0016 | -0.0003 | -0.0031 | -0.0035
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 65.8636 | -4.003 | -55.8817 | 0.0031 | -0.0006 | -0.0059 | -0.0067
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 65.5414 | -4.1362 | -56.039 | 0.0041 | -0.0008 | -0.0077 | -0.0087
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 65.2158 | -4.2637 | -56.1989 | 0.009 | -0.0017 | -0.017 | -0.0193
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 65.8443 | -2.853 | -55.9875 | 0.0022 | -0.0003 | -0.0041 | -0.0047
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 65.5273 | -3.008 | -56.1435 | 0.0026 | -0.0004 | -0.0049 | -0.0056
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 65.2005 | -3.1634 | -56.305 | 0.0045 | -0.0007 | -0.0084 | -0.0096
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 64.8856 | -3.3357 | -56.4593 | 0.0087 | -0.0013 | -0.0163 | -0.0185
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 65.402 | -2.018 | -56.2737 | 0.0026 | -0.0003 | -0.0049 | -0.0056
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 65.1081 | -2.2179 | -56.4179 | 0.0028 | -0.0003 | -0.0053 | -0.006
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 64.8071 | -2.4061 | -56.5669 | 0.007 | -0.0008 | -0.0131 | -0.0149
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 64.5063 | -2.5965 | -56.716 | 0.0082 | -0.001 | -0.0152 | -0.0173
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 4
Performance |  |  | 66.67%
| Mean |  | -0.010033
| Std. deviation |  | 0.0058296
| Max. Value |  | -0.0035
| Min. Value |  | -0.0193
N10L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 64.7362 | -1.0989 | -56.6658 | 0.0024 | -0.0002 | -0.0046 | -0.0052
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 64.4741 | -1.3475 | -56.796 | 0.0035 | -0.0002 | -0.0065 | -0.0074
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 64.1991 | -1.5811 | -56.9338 | -0.0101 | 0.0008 | 0.0189 | 0.0215
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 63.9219 | -1.8211 | -57.0729 | -0.0098 | 0.0008 | 0.0182 | 0.0207
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 64.1907 | -0.4103 | -56.9714 | 0.0032 | -0.0001 | -0.0061 | -0.0069
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 63.9349 | -0.6742 | -57.1025 | 0.0038 | -0.0001 | -0.0071 | -0.008
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 63.6767 | -0.9346 | -57.2353 | 0.0074 | -0.0003 | -0.0137 | -0.0155
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 63.4246 | -1.1974 | -57.3651 | 0.0052 | -0.0003 | -0.0095 | -0.0108
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 63.6166 | 0.1784 | -57.281 | 0.0027 | 0 | -0.0051 | -0.0057
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 63.3804 | -0.1037 | -57.4063 | 0.0018 | 0 | -0.0034 | -0.0039
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 63.1493 | -0.3826 | -57.5292 | -0.012 | 0.0002 | 0.0222 | 0.0252
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 62.9112 | -0.6594 | -57.6562 | 0.0086 | -0.0002 | -0.0156 | -0.0178
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 6
Performance |  |  | 50%
| Mean |  | -0.00115
| Std. deviation |  | 0.014847
| Max. Value |  | 0.0252
| Min. Value |  | -0.0178
N11L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 62.5787 | 1.1104 | -57.82 | 0.0013 | 0.0001 | -0.0024 | -0.0027
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 62.3784 | 0.8061 | -57.9359 | 0.0027 | 0.0001 | -0.0051 | -0.0058
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 62.1809 | 0.4872 | -58.0508 | 0.0066 | 0.0003 | -0.0121 | -0.0138
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 61.9811 | 0.1576 | -58.1671 | 0.0057 | 0.0002 | -0.0103 | -0.0118
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 62.1134 | 1.5016 | -58.0536 | 0.0014 | 0.0001 | -0.0027 | -0.003
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 61.9177 | 1.1904 | -58.1722 | 0.0021 | 0.0002 | -0.0039 | -0.0045
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 61.7233 | 0.8818 | -58.2901 | 0.0052 | 0.0003 | -0.0094 | -0.0107
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 61.5291 | 0.5647 | -58.4085 | 0.0053 | 0.0003 | -0.0095 | -0.0109
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 61.4101 | 2.059 | -58.3996 | 0.0008 | 0.0001 | -0.0014 | -0.0016
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 61.2259 | 1.745 | -58.52 | 0.0019 | 0.0002 | -0.0035 | -0.004
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 61.034 | 1.4301 | -58.6448 | 0.0048 | 0.0005 | -0.0087 | -0.0099
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 60.8484 | 1.1168 | -58.7661 | 0.0056 | 0.0005 | -0.0099 | -0.0113
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 5
Performance |  |  | 58.33%
| Mean |  | -0.0075
| Std. deviation |  | 0.0042897
| Max. Value |  | -0.0016
| Min. Value |  | -0.0138
N12L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 60.4943 | 2.8186 | -58.8287 | 0.0008 | 0.0002 | -0.0015 | -0.0017
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 60.3151 | 2.5007 | -58.9585 | 0.0015 | 0.0003 | -0.0027 | -0.0031
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 60.1356 | 2.1851 | -59.0879 | 0.0063 | 0.001 | -0.0113 | -0.013
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 59.9582 | 1.8714 | -59.2158 | 0.0043 | 0.0007 | -0.0076 | -0.0088
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 60.1728 | 3.1217 | -58.9692 | 0.0013 | 0.0003 | -0.0023 | -0.0027
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 59.9805 | 2.7946 | -59.1122 | 0.0015 | 0.0003 | -0.0027 | -0.0031
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 59.7984 | 2.4835 | -59.2473 | 0.0044 | 0.0008 | -0.0078 | -0.009
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 59.6169 | 2.1735 | -59.3816 | 0.0047 | 0.0008 | -0.0083 | -0.0096
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 59.6226 | 3.6244 | -59.2027 | 0.0003 | 0.0001 | -0.0005 | -0.0006
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 59.4312 | 3.3235 | -59.3507 | 0.002 | 0.0005 | -0.0037 | -0.0042
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 59.2398 | 3.023 | -59.4981 | 0.0041 | 0.0009 | -0.0073 | -0.0084
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 59.0508 | 2.7222 | -59.6436 | 0.0049 | 0.0011 | -0.0086 | -0.0099
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 1
Performance |  |  | 91.67%
| Mean |  | -0.006175
| Std. deviation |  | 0.0040227
| Max. Value |  | -0.0006
| Min. Value |  | -0.013
N13+14L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 58.3139 | 3.5841 | -59.9422 | 0.0042 | 0.0012 | -0.0073 | -0.0085
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 58.7013 | 4.7696 | -59.5055 | -0.0009 | -0.0003 | 0.0016 | 0.0018
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 58.4732 | 4.4896 | -59.6894 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0001
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 58.2571 | 4.222 | -59.8627 | 0.0076 | 0.0025 | -0.0134 | -0.0156
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 58.0552 | 3.9355 | -60.0301 | 0.0042 | 0.0013 | -0.0074 | -0.0086
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 58.4115 | 5.2109 | -59.5678 | -0.0018 | -0.0007 | 0.0032 | 0.0037
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 58.1751 | 4.9706 | -59.755 | -0.0009 | -0.0004 | 0.0016 | 0.0019
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 57.9387 | 4.7303 | -59.9407 | 0.0063 | 0.0024 | -0.0112 | -0.0131
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 57.7225 | 4.4538 | -60.1212 | 0.0033 | 0.0012 | -0.0058 | -0.0068
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 57.9686 | 5.3526 | -59.7818 | -0.0015 | -0.0007 | 0.0027 | 0.0032
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 57.7223 | 5.1361 | -59.9728 | 0.0052 | 0.0022 | -0.0092 | -0.0108
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 57.4753 | 4.9123 | -60.1647 | 0.002 | 0.0008 | -0.0036 | -0.0042
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 3
Performance |  |  | 75%
| Mean |  | -0.0047417
| Std. deviation |  | 0.0067601
| Max. Value |  | 0.0037
| Min. Value |  | -0.0156
N14a+15L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 57.5125 | 7.974 | -59.2074 | -0.0108 | -0.007 | 0.0181 | 0.0222
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 57.1932 | 7.8936 | -59.428 | -0.0119 | -0.0076 | 0.02 | 0.0245
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 56.8806 | 7.82 | -59.6411 | -0.0119 | -0.0075 | 0.0201 | 0.0246
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 56.5686 | 7.7451 | -59.8535 | -0.0096 | -0.0059 | 0.0162 | 0.0197
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 57.3725 | 8.5289 | -59.0689 | -0.0117 | -0.008 | 0.0194 | 0.0241
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 57.0581 | 8.4699 | -59.2825 | -0.0118 | -0.0079 | 0.0196 | 0.0242
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 56.7431 | 8.4088 | -59.4964 | -0.0112 | -0.0074 | 0.0186 | 0.0229
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 56.4287 | 8.3468 | -59.7096 | -0.0108 | -0.007 | 0.018 | 0.0221
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 57.3539 | 9.0592 | -58.8549 | -0.0119 | -0.0085 | 0.0194 | 0.0243
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 57.0358 | 9.0408 | -59.057 | -0.012 | -0.0085 | 0.0197 | 0.0246
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 56.7139 | 9.0224 | -59.2612 | -0.0115 | -0.008 | 0.0188 | 0.0235
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 56.3869 | 9.0114 | -59.4648 | -0.0105 | -0.0073 | 0.0173 | 0.0215
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 12
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | 0.023183
| Std. deviation |  | 0.001542
| Max. Value |  | 0.0246
| Min. Value |  | 0.0197
N16L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 57.3053 | 10.547 | -58.1876 | -0.0124 | -0.0099 | 0.0198 | 0.0254
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 56.972 | 10.6009 | -58.3701 | -0.0124 | -0.0099 | 0.0198 | 0.0254
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 56.6387 | 10.6456 | -58.5572 | -0.0115 | -0.0092 | 0.0184 | 0.0236
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 56.3059 | 10.6894 | -58.7444 | -0.0102 | -0.0081 | 0.0162 | 0.0208
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 57.2913 | 11.2129 | -57.8531 | -0.0125 | -0.0105 | 0.0197 | 0.0256
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 56.9587 | 11.2454 | -58.0473 | -0.0122 | -0.0102 | 0.0193 | 0.025
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 56.6245 | 11.3098 | -58.2256 | -0.0114 | -0.0095 | 0.018 | 0.0233
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 56.2909 | 11.3735 | -58.4038 | -0.0104 | -0.0086 | 0.0164 | 0.0212
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 57.2693 | 12.1724 | -57.3369 | -0.0129 | -0.0114 | 0.0199 | 0.0263
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 56.9314 | 12.247 | -57.5124 | -0.0125 | -0.0111 | 0.0193 | 0.0255
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 56.5984 | 12.3194 | -57.686 | -0.0114 | -0.0102 | 0.0177 | 0.0234
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 56.2653 | 12.393 | -57.859 | -0.0103 | -0.0091 | 0.0159 | 0.021
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 12
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | 0.023875
| Std. deviation |  | 0.0019754
| Max. Value |  | 0.0263
| Min. Value |  | 0.0208
N17L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 57.2404 | 13.0549 | -56.8297 | -0.0129 | -0.0121 | 0.0196 | 0.0264
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 56.9059 | 13.1338 | -57.0004 | -0.0123 | -0.0116 | 0.0188 | 0.0253
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 56.5725 | 13.213 | -57.1703 | -0.0111 | -0.0104 | 0.0169 | 0.0227
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 56.2388 | 13.2928 | -57.34 | -0.0111 | -0.0104 | 0.0169 | 0.0227
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 57.1957 | 13.7592 | -56.4123 | -0.0126 | -0.0124 | 0.019 | 0.0259
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 56.8616 | 13.8364 | -56.5836 | -0.0114 | -0.0112 | 0.0172 | 0.0235
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 56.5292 | 13.9141 | -56.7536 | -0.0091 | -0.0089 | 0.0137 | 0.0187
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 56.1931 | 13.9886 | -56.928 | -0.0106 | -0.0104 | 0.016 | 0.0218
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 57.1261 | 14.491 | -55.9681 | -0.0132 | -0.0135 | 0.0196 | 0.0272
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 56.7867 | 14.5666 | -56.1439 | -0.0125 | -0.0128 | 0.0186 | 0.0258
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 56.4497 | 14.6383 | -56.3206 | -0.0104 | -0.0106 | 0.0154 | 0.0214
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 56.1136 | 14.707 | -56.4989 | -0.0113 | -0.0116 | 0.0168 | 0.0233
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 12
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | 0.023725
| Std. deviation |  | 0.0024761
| Max. Value |  | 0.0272
| Min. Value |  | 0.0187
N18L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 56.9444 | 15.6981 | -55.2232 | -0.0116 | -0.0128 | 0.0171 | 0.0243
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 56.611 | 15.7577 | -55.4056 | -0.0124 | -0.0136 | 0.0182 | 0.0259
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 56.276 | 15.8148 | -55.5909 | -0.0097 | -0.0108 | 0.0143 | 0.0204
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 55.9414 | 15.8714 | -55.7764 | -0.0112 | -0.0124 | 0.0165 | 0.0235
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 56.7936 | 16.3377 | -54.836 | -0.0119 | -0.0137 | 0.0174 | 0.0252
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 56.4592 | 16.3911 | -55.0233 | -0.0123 | -0.0141 | 0.018 | 0.026
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 56.1255 | 16.4411 | -55.2127 | -0.0104 | -0.0119 | 0.0151 | 0.0218
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 55.7955 | 16.4895 | -55.4008 | -0.0106 | -0.0121 | 0.0154 | 0.0223
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 56.5949 | 17.216 | -54.2646 | -0.0122 | -0.0147 | 0.0177 | 0.026
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 56.253 | 17.2582 | -54.465 | -0.0126 | -0.0151 | 0.0182 | 0.0268
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 55.921 | 17.2965 | -54.6619 | -0.0119 | -0.0144 | 0.0173 | 0.0255
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 55.5881 | 17.3292 | -54.8641 | -0.0107 | -0.0129 | 0.0155 | 0.0228
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 12
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | 0.024208
| Std. deviation |  | 0.0020246
| Max. Value |  | 0.0268
| Min. Value |  | 0.0204
N19L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 56.2301 | 18.2561 | -53.6256 | -0.0108 | -0.0138 | 0.0157 | 0.0235
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 55.9047 | 18.278 | -53.8309 | -0.0123 | -0.0158 | 0.0178 | 0.0268
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 55.5818 | 18.2988 | -54.0352 | -0.0173 | -0.0223 | 0.0251 | 0.0378
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 55.2572 | 18.3225 | -54.2383 | -0.0111 | -0.0143 | 0.0161 | 0.0242
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 55.9537 | 18.9307 | -53.2081 | -0.0117 | -0.0155 | 0.0169 | 0.0257
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 55.6318 | 18.9408 | -53.4207 | -0.0125 | -0.0167 | 0.0181 | 0.0276
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 55.3117 | 18.9513 | -53.6318 | -0.0121 | -0.0162 | 0.0176 | 0.0269
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 54.9904 | 18.9537 | -53.8509 | -0.01 | -0.0134 | 0.0145 | 0.0221
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 55.62 | 19.6468 | -52.7661 | -0.0114 | -0.0158 | 0.0166 | 0.0256
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 55.3031 | 19.6397 | -52.9906 | -0.012 | -0.0168 | 0.0175 | 0.0271
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 54.989 | 19.6338 | -53.212 | -0.0117 | -0.0163 | 0.017 | 0.0264
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 54.673 | 19.6241 | -53.4384 | -0.0101 | -0.0141 | 0.0147 | 0.0228
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 12
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | 0.026375
| Std. deviation |  | 0.004024
| Max. Value |  | 0.0378
| Min. Value |  | 0.0221
N20L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 55.0751 | 20.6613 | -52.1422 | -0.0122 | -0.018 | 0.0179 | 0.0282
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 54.76 | 20.6386 | -52.3795 | -0.0127 | -0.0189 | 0.0187 | 0.0294
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 54.4559 | 20.6137 | -52.6116 | -0.0123 | -0.0182 | 0.0181 | 0.0285
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 54.1212 | 20.5956 | -52.8576 | -0.0106 | -0.0158 | 0.0156 | 0.0246
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 54.6331 | 21.3734 | -51.7113 | -0.0111 | -0.0172 | 0.0165 | 0.0263
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 54.3304 | 21.3413 | -51.9488 | -0.012 | -0.0186 | 0.0178 | 0.0284
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 54.0298 | 21.309 | -52.1851 | -0.0124 | -0.0192 | 0.0183 | 0.0293
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 53.6797 | 21.2866 | -52.4444 | -0.0104 | -0.0162 | 0.0155 | 0.0247
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 54.0954 | 22.1275 | -51.2715 | -0.0114 | -0.0185 | 0.0172 | 0.0277
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 53.7982 | 22.0746 | -51.5263 | -0.0118 | -0.0192 | 0.0178 | 0.0287
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 53.5079 | 22.0232 | -51.7749 | -0.012 | -0.0196 | 0.0181 | 0.0293
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 53.1199 | 21.9991 | -52.0587 | -0.0198 | -0.0324 | 0.0299 | 0.0484
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 12
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | 0.029458
| Std. deviation |  | 0.0061964
| Max. Value |  | 0.0484
| Min. Value |  | 0.0246
N21L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 53.3804 | 23.0173 | -50.7653 | -0.0104 | -0.0178 | 0.0159 | 0.026
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 53.1014 | 22.9468 | -51.0261 | -0.011 | -0.0189 | 0.0169 | 0.0276
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 52.8272 | 22.8722 | -51.2883 | -0.0112 | -0.0193 | 0.0173 | 0.0282
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 52.5509 | 22.8027 | -51.5461 | -0.0099 | -0.0171 | 0.0152 | 0.0249
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 52.834 | 23.6155 | -50.4425 | -0.0103 | -0.0184 | 0.0161 | 0.0265
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 52.5685 | 23.5353 | -50.7045 | -0.0109 | -0.0194 | 0.017 | 0.028
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 52.2963 | 23.4538 | -50.9723 | -0.0112 | -0.02 | 0.0175 | 0.0288
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 52.0369 | 23.3697 | -51.2349 | -0.01 | -0.0179 | 0.0156 | 0.0258
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 52.2541 | 24.2147 | -50.1193 | -0.0097 | -0.0179 | 0.0154 | 0.0255
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 51.9981 | 24.1211 | -50.3899 | -0.0105 | -0.0195 | 0.0167 | 0.0277
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 51.7418 | 24.0292 | -50.6585 | -0.0188 | -0.0349 | 0.0299 | 0.0497
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 51.4838 | 23.9382 | -50.9273 | -0.0092 | -0.0171 | 0.0147 | 0.0244
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 12
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | 0.028592
| Std. deviation |  | 0.0067926
| Max. Value |  | 0.0497
| Min. Value |  | 0.0244
N22L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 51.4373 | 25.0018 | -49.6984 | -0.0093 | -0.0181 | 0.0151 | 0.0253
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 51.1991 | 24.8857 | -49.9832 | -0.0103 | -0.0201 | 0.0168 | 0.0282
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 50.9548 | 24.7648 | -50.2774 | -0.0101 | -0.0196 | 0.0164 | 0.0275
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 50.7154 | 24.6503 | -50.5609 | -0.009 | -0.0177 | 0.0148 | 0.0247
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 50.6361 | 25.6561 | -49.3957 | -0.0088 | -0.0179 | 0.0148 | 0.0249
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 50.4124 | 25.5372 | -49.674 | -0.0094 | -0.0191 | 0.0157 | 0.0265
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 50.1824 | 25.411 | -49.9648 | -0.0093 | -0.019 | 0.0156 | 0.0263
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 49.963 | 25.2814 | -50.2535 | -0.0088 | -0.0179 | 0.0147 | 0.0248
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 49.9967 | 26.155 | -49.1646 | -0.0091 | -0.0192 | 0.0156 | 0.0263
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 49.7771 | 26.0236 | -49.4547 | -0.0093 | -0.0195 | 0.0158 | 0.0268
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 49.5629 | 25.8914 | -49.7427 | -0.0094 | -0.0197 | 0.016 | 0.027
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 49.3497 | 25.7518 | -50.0391 | -0.0084 | -0.0177 | 0.0144 | 0.0243
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 12
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | 0.02605
| Std. deviation |  | 0.0012377
| Max. Value |  | 0.0282
| Min. Value |  | 0.0243
N23L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 48.9304 | 26.9124 | -48.8409 | -0.0084 | -0.0185 | 0.0148 | 0.0251
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 48.7294 | 26.7651 | -49.1386 | -0.0087 | -0.0191 | 0.0153 | 0.026
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 48.532 | 26.6177 | -49.4343 | -0.0084 | -0.0185 | 0.0148 | 0.0251
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 48.3351 | 26.4755 | -49.7232 | -0.0079 | -0.0176 | 0.0141 | 0.0239
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 48.3506 | 27.3521 | -48.6157 | -0.0064 | -0.0145 | 0.0115 | 0.0196
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 48.1211 | 27.177 | -48.9633 | -0.0074 | -0.0167 | 0.0133 | 0.0226
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 47.9005 | 27.0251 | -49.2768 | -0.0061 | -0.0138 | 0.011 | 0.0187
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 47.7355 | 26.868 | -49.5659 | -0.0071 | -0.0161 | 0.0127 | 0.0217
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 47.6567 | 27.7168 | -48.5379 | -0.0076 | -0.0178 | 0.014 | 0.0239
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 47.4753 | 27.5555 | -48.8407 | -0.006 | -0.0141 | 0.0111 | 0.0189
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 47.295 | 27.396 | -49.1407 | -0.0037 | -0.0087 | 0.0069 | 0.0117
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 47.1168 | 27.2317 | -49.4454 | -0.0063 | -0.0147 | 0.0116 | 0.0198
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 12
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | 0.021417
| Std. deviation |  | 0.004
| Max. Value |  | 0.026
| Min. Value |  | 0.0117
N24L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 46.4392 | 28.4295 | -48.2832 | -0.0069 | -0.0168 | 0.0132 | 0.0224
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 46.283 | 28.2568 | -48.5858 | -0.0045 | -0.011 | 0.0086 | 0.0146
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 46.1307 | 28.0839 | -48.8864 | -0.0024 | -0.0058 | 0.0046 | 0.0078
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 45.8937 | 27.8984 | -49.2476 | -0.0055 | -0.0134 | 0.0104 | 0.0178
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 45.8748 | 28.7563 | -48.1585 | -0.0064 | -0.0159 | 0.0124 | 0.0211
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 45.6987 | 28.5774 | -48.4786 | -0.0051 | -0.0128 | 0.01 | 0.017
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 45.5486 | 28.4026 | -48.7801 | -0.0042 | -0.0106 | 0.0082 | 0.014
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 45.3714 | 28.228 | -49.0953 | -0.0048 | -0.012 | 0.0093 | 0.0159
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 45.0934 | 29.1745 | -48.0182 | -0.0063 | -0.0162 | 0.0126 | 0.0215
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 44.9326 | 28.9954 | -48.3297 | -0.0063 | -0.0163 | 0.0126 | 0.0215
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 44.7754 | 28.8141 | -48.6423 | -0.006 | -0.0155 | 0.012 | 0.0205
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 44.6246 | 28.6286 | -48.9571 | -0.0048 | -0.0123 | 0.0095 | 0.0162
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 11
Performance |  |  | 8.333%
| Mean |  | 0.017525
| Std. deviation |  | 0.0042352
| Max. Value |  | 0.0224
| Min. Value |  | 0.0078
N25L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 43.9426 | 29.7325 | -47.8614 | -0.0066 | -0.0177 | 0.0136 | 0.0233
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 43.8013 | 29.5499 | -48.1668 | -0.0065 | -0.0175 | 0.0135 | 0.0231
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 43.659 | 29.3665 | -48.4736 | -0.0065 | -0.0178 | 0.0137 | 0.0234
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 43.5157 | 29.1838 | -48.78 | -0.0044 | -0.0118 | 0.0091 | 0.0155
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 43.3176 | 30.0463 | -47.7489 | -0.0067 | -0.0188 | 0.0144 | 0.0246
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 43.1657 | 29.8549 | -48.0701 | -0.0068 | -0.0189 | 0.0145 | 0.0247
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 43.0454 | 29.6613 | -48.3793 | -0.0062 | -0.0174 | 0.0133 | 0.0228
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 42.8805 | 29.4706 | -48.7056 | -0.0045 | -0.0126 | 0.0097 | 0.0165
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 42.5356 | 30.3895 | -47.6575 | -0.0059 | -0.0172 | 0.0131 | 0.0224
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 42.4041 | 30.1966 | -47.9707 | -0.0065 | -0.019 | 0.0144 | 0.0247
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 42.2862 | 30.0074 | -48.2728 | -0.0063 | -0.0186 | 0.0141 | 0.0242
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 42.1341 | 29.8136 | -48.5964 | -0.0043 | -0.0126 | 0.0096 | 0.0165
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 12
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | 0.021808
| Std. deviation |  | 0.0034922
| Max. Value |  | 0.0247
| Min. Value |  | 0.0155
N26L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 41.7498 | 30.7655 | -47.5062 | -0.0066 | -0.0203 | 0.0153 | 0.0263
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 41.5884 | 30.5981 | -47.7977 | -0.0068 | -0.0212 | 0.0159 | 0.0273
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 41.4646 | 30.4071 | -48.1045 | -0.0065 | -0.0201 | 0.0151 | 0.026
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 41.3053 | 30.2194 | -48.422 | -0.0048 | -0.0149 | 0.0112 | 0.0193
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 40.8298 | 31.1689 | -47.3495 | -0.0051 | -0.017 | 0.0127 | 0.0218
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 40.6591 | 30.975 | -47.6787 | -0.0058 | -0.0195 | 0.0145 | 0.025
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 40.4928 | 30.7944 | -47.9882 | -0.0055 | -0.0186 | 0.0138 | 0.0238
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 40.2422 | 30.6731 | -48.2509 | -0.0037 | -0.0125 | 0.0093 | 0.016
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 40.0942 | 31.4764 | -47.2192 | -0.0047 | -0.0172 | 0.0126 | 0.0218
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 39.9154 | 31.3091 | -47.514 | -0.0043 | -0.0159 | 0.0117 | 0.0202
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 39.7685 | 31.1211 | -47.825 | -0.0046 | -0.0169 | 0.0124 | 0.0215
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 39.6249 | 30.9415 | -48.1234 | -0.0031 | -0.0114 | 0.0083 | 0.0144
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 12
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | 0.02195
| Std. deviation |  | 0.0040386
| Max. Value |  | 0.0273
| Min. Value |  | 0.0144
N27L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 39.0247 | 31.9199 | -46.9875 | -0.003 | -0.0125 | 0.0089 | 0.0156
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 38.8659 | 31.7416 | -47.2882 | -0.0032 | -0.0133 | 0.0096 | 0.0167
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 38.7087 | 31.5634 | -47.5884 | -0.0031 | -0.0132 | 0.0095 | 0.0166
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 38.5386 | 31.3947 | -47.8795 | -0.0015 | -0.0066 | 0.0047 | 0.0083
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 38.3536 | 32.1931 | -46.8159 | -0.0027 | -0.0128 | 0.009 | 0.0159
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 38.1872 | 32.0196 | -47.1115 | -0.0023 | -0.0108 | 0.0076 | 0.0134
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 38.0211 | 31.8463 | -47.4067 | -0.0022 | -0.0103 | 0.0073 | 0.0128
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 37.8587 | 31.6707 | -47.7038 | -0.0008 | -0.0039 | 0.0028 | 0.0049
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 37.5483 | 32.5156 | -46.5783 | -0.002 | -0.0111 | 0.0076 | 0.0136
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 37.3742 | 32.3421 | -46.8746 | -0.0018 | -0.0101 | 0.0069 | 0.0123
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 37.1974 | 32.1731 | -47.1652 | -0.0013 | -0.0074 | 0.0051 | 0.0091
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 37.0197 | 32.0031 | -47.4574 | -0.0002 | -0.001 | 0.0007 | 0.0013
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 8
Performance |  |  | 33.33%
| Mean |  | 0.011708
| Std. deviation |  | 0.0048864
| Max. Value |  | 0.0167
| Min. Value |  | 0.0013
N28L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 36.7924 | 32.7862 | -46.3584 | -0.0009 | -0.0066 | 0.0044 | 0.008
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 36.5268 | 32.6391 | -46.6337 | -0.0011 | -0.0077 | 0.0051 | 0.0093
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 36.3339 | 32.4726 | -46.9225 | -0.001 | -0.0072 | 0.0048 | 0.0087
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 36.1547 | 32.3032 | -47.2128 | -0.0007 | -0.0049 | 0.0033 | 0.0059
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 35.8848 | 33.1313 | -46.0011 | -0.0007 | -0.0075 | 0.0048 | 0.0089
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 35.6821 | 32.9631 | -46.2924 | -0.0006 | -0.0062 | 0.004 | 0.0074
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 35.4791 | 32.7982 | -46.5785 | -0.0006 | -0.0066 | 0.0042 | 0.0078
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 35.2803 | 32.6323 | -46.8655 | -0.0005 | -0.005 | 0.0032 | 0.006
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 35.0912 | 33.398 | -45.6786 | -0.0004 | -0.0072 | 0.0045 | 0.0085
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 34.8847 | 33.2433 | -45.947 | -0.0004 | -0.0068 | 0.0042 | 0.008
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 34.6721 | 33.0807 | -46.2287 | -0.0004 | -0.0069 | 0.0043 | 0.0082
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 34.46 | 32.9182 | -46.5102 | -0.0003 | -0.0049 | 0.003 | 0.0058
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 0
Performance |  |  | 100%
| Mean |  | 0.0077083
| Std. deviation |  | 0.0012026
| Max. Value |  | 0.0093
| Min. Value |  | 0.0058
N29L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 34.1224 | 33.7159 | -45.2058 | 0 | -0.0057 | 0.0033 | 0.0066
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 33.901 | 33.557 | -45.4797 | -0.0001 | -0.0065 | 0.0038 | 0.0076
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 33.6833 | 33.3984 | -45.7529 | 0 | -0.006 | 0.0035 | 0.007
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 33.4683 | 33.2397 | -46.0261 | 0 | -0.0038 | 0.0022 | 0.0043
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 33.3476 | 33.9638 | -44.7573 | 0.0001 | -0.0044 | 0.0024 | 0.005
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 33.1197 | 33.8074 | -45.0247 | 0.0002 | -0.006 | 0.0033 | 0.0068
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 32.8896 | 33.6506 | -45.2929 | 0.0002 | -0.0063 | 0.0035 | 0.0073
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 32.6603 | 33.494 | -45.5605 | 0.0001 | -0.0031 | 0.0017 | 0.0035
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 32.6875 | 34.1527 | -44.3496 | 0.0003 | -0.0042 | 0.0022 | 0.0048
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 32.4295 | 34.0056 | -44.5949 | 0.0003 | -0.0047 | 0.0025 | 0.0053
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 32.192 | 33.8526 | -44.854 | 0.0004 | -0.0056 | 0.003 | 0.0064
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 31.9435 | 33.7002 | -45.1105 | 0.0001 | -0.0019 | 0.001 | 0.0021
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 0
Performance |  |  | 100%
| Mean |  | 0.0055583
| Std. deviation |  | 0.0016882
| Max. Value |  | 0.0076
| Min. Value |  | 0.0021
N30L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 31.482 | 34.4687 | -43.483 | 0.001 | -0.0079 | 0.0037 | 0.0088
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 31.2569 | 34.3129 | -43.752 | 0.001 | -0.008 | 0.0038 | 0.0089
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 31.0342 | 34.1581 | -44.0197 | 0.0011 | -0.0086 | 0.0041 | 0.0096
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 30.8138 | 34.0012 | -44.2922 | 0.0007 | -0.0061 | 0.0029 | 0.0068
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 31.0402 | 34.5752 | -43.1208 | 0.0008 | -0.0054 | 0.0024 | 0.0059
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 30.8229 | 34.4235 | -43.3862 | 0.0009 | -0.0062 | 0.0028 | 0.0069
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 30.5975 | 34.2637 | -43.6664 | 0.001 | -0.0073 | 0.0033 | 0.0081
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 30.3815 | 34.1078 | -43.9411 | 0.0006 | -0.0044 | 0.002 | 0.0049
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 30.3835 | 34.7071 | -42.5709 | 0.0007 | -0.0042 | 0.0018 | 0.0046
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 30.1473 | 34.5566 | -42.8317 | 0.0008 | -0.0043 | 0.0018 | 0.0048
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 29.9252 | 34.404 | -43.1031 | 0.0011 | -0.0066 | 0.0028 | 0.0073
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 29.7123 | 34.2476 | -43.3867 | 0.0006 | -0.0035 | 0.0015 | 0.0039
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 0
Performance |  |  | 100%
| Mean |  | 0.0067083
| Std. deviation |  | 0.0019014
| Max. Value |  | 0.0096
| Min. Value |  | 0.0039
N31L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 29.5149 | 34.8575 | -41.7631 | 0.0005 | -0.0024 | 0.0009 | 0.0027
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 29.2666 | 34.7101 | -42.018 | 0.0005 | -0.0025 | 0.0009 | 0.0028
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 29.0235 | 34.5624 | -42.2763 | 0.0006 | -0.003 | 0.0011 | 0.0033
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 28.8141 | 34.4081 | -42.5703 | 0.0003 | -0.0016 | 0.0006 | 0.0017
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 28.9735 | 34.9249 | -41.2438 | 0.0002 | -0.0007 | 0.0002 | 0.0008
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 28.7243 | 34.7792 | -41.4982 | 0.0003 | -0.0014 | 0.0005 | 0.0015
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 28.4755 | 34.6338 | -41.7521 | 0.0004 | -0.0016 | 0.0005 | 0.0017
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 28.2274 | 34.489 | -42.0046 | 0.0001 | -0.0006 | 0.0002 | 0.0006
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 28.3017 | 34.9748 | -40.6003 | 0.0002 | -0.0008 | 0.0002 | 0.0008
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 28.0515 | 34.831 | -40.8546 | 0.0002 | -0.0006 | 0.0002 | 0.0006
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 27.8009 | 34.6873 | -41.1082 | 0.0002 | -0.0009 | 0.0003 | 0.001
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 27.5526 | 34.5431 | -41.3653 | -0.0003 | 0.0011 | -0.0004 | -0.0012
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 0
Performance |  |  | 100%
| Mean |  | 0.0013583
| Std. deviation |  | 0.0012191
| Max. Value |  | 0.0033
| Min. Value |  | -0.0012
N32L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 27.3107 | 34.9714 | -39.6753 | -0.0001 | 0.0003 | -0.0001 | -0.0003
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 27.0676 | 34.8298 | -39.9387 | -0.0001 | 0.0004 | -0.0001 | -0.0005
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 26.8269 | 34.6889 | -40.2024 | 0 | 0.0001 | 0 | -0.0001
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 26.5857 | 34.5483 | -40.4647 | -0.0007 | 0.0023 | -0.0006 | -0.0024
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 26.3975 | 34.8802 | -38.8692 | -0.0003 | 0.0008 | -0.0002 | -0.0009
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 26.1697 | 34.7422 | -39.1485 | -0.0003 | 0.001 | -0.0002 | -0.0011
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 25.9717 | 34.6118 | -39.4382 | -0.0001 | 0.0004 | -0.0001 | -0.0004
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 25.7466 | 34.4756 | -39.7138 | -0.0006 | 0.0018 | -0.0004 | -0.002
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 25.678 | 34.7473 | -38.2791 | -0.0001 | 0.0004 | -0.0001 | -0.0004
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 25.4576 | 34.6103 | -38.5741 | -0.0003 | 0.0008 | -0.0002 | -0.0009
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 25.246 | 34.4773 | -38.8662 | -0.0005 | 0.0012 | -0.0002 | -0.0014
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 25.0387 | 34.3448 | -39.1645 | -0.0007 | 0.0019 | -0.0004 | -0.0021
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 0
Performance |  |  | 100%
| Mean |  | -0.0010417
| Std. deviation |  | 0.00077513
| Max. Value |  | -0.0001
| Min. Value |  | -0.0024
N33L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 24.5898 | 34.4356 | -37.5265 | -0.0012 | 0.0028 | -0.0004 | -0.003
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 24.4049 | 34.3116 | -37.8379 | -0.0003 | 0.0008 | -0.0001 | -0.0009
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 24.2211 | 34.1883 | -38.1495 | -0.0008 | 0.0018 | -0.0003 | -0.002
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 24.0292 | 34.0611 | -38.4647 | -0.0016 | 0.0037 | -0.0005 | -0.0041
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 23.7654 | 34.1151 | -37.0603 | -0.0016 | 0.0033 | -0.0004 | -0.0037
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 23.6072 | 34.0013 | -37.3922 | -0.0011 | 0.0022 | -0.0002 | -0.0024
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 23.4501 | 33.8884 | -37.7215 | -0.0014 | 0.0028 | -0.0003 | -0.0031
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 23.2951 | 33.7747 | -38.0684 | -0.0027 | 0.0055 | -0.0006 | -0.0062
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 22.7634 | 33.6281 | -36.5925 | -0.0028 | 0.0048 | -0.0004 | -0.0056
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 22.6286 | 33.5238 | -36.9483 | -0.0027 | 0.0047 | -0.0004 | -0.0055
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 22.5078 | 33.428 | -37.2987 | -0.0031 | 0.0055 | -0.0004 | -0.0063
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 22.3882 | 33.3327 | -37.6527 | -0.0045 | 0.0078 | -0.0006 | -0.009
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 0
Performance |  |  | 100%
| Mean |  | -0.0043167
| Std. deviation |  | 0.0022727
| Max. Value |  | -0.0009
| Min. Value |  | -0.009
N34L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 21.5379 | 32.8762 | -36.2065 | -0.0052 | 0.0075 | -0.0003 | -0.0091
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 21.4309 | 32.7864 | -36.5927 | -0.0053 | 0.0076 | -0.0003 | -0.0093
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 21.3791 | 32.7367 | -36.9398 | -0.0056 | 0.0081 | -0.0003 | -0.0098
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 21.2985 | 32.6664 | -37.3087 | -0.0076 | 0.0111 | -0.0004 | -0.0134
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 20.8037 | 32.344 | -36.0317 | -0.0079 | 0.0103 | -0.0002 | -0.013
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 20.7497 | 32.294 | -36.3987 | -0.0075 | 0.0097 | -0.0002 | -0.0123
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 20.6921 | 32.2411 | -36.7774 | -0.0076 | 0.0098 | -0.0002 | -0.0124
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 20.6314 | 32.1862 | -37.1558 | -0.0107 | 0.0139 | -0.0003 | -0.0176
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 19.8004 | 31.5108 | -35.9708 | -0.0095 | 0.0107 | -0.0001 | -0.0143
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 19.7549 | 31.4684 | -36.3662 | -0.0094 | 0.0105 | 0 | -0.0141
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 19.7431 | 31.4563 | -36.7283 | -0.0104 | 0.0116 | 0 | -0.0156
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 19.7274 | 31.4409 | -37.1131 | -0.0136 | 0.0153 | -0.0001 | -0.0205
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 9
Performance |  |  | 25%
| Mean |  | -0.01345
| Std. deviation |  | 0.0033682
| Max. Value |  | -0.0091
| Min. Value |  | -0.0205
N35L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 18.7922 | 30.5447 | -35.9247 | -0.0153 | 0.015 | 0.0001 | -0.0214
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 18.8176 | 30.5732 | -36.3226 | -0.0152 | 0.015 | 0.0001 | -0.0213
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 18.8397 | 30.5984 | -36.7167 | -0.0163 | 0.0161 | 0.0001 | -0.0229
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 18.8674 | 30.6291 | -37.0959 | -0.0191 | 0.0191 | 0.0001 | -0.027
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 18.0386 | 29.7348 | -36.0657 | -0.0174 | 0.0155 | 0.0002 | -0.0233
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 18.0662 | 29.7712 | -36.4492 | -0.0174 | 0.0156 | 0.0002 | -0.0234
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 18.092 | 29.8057 | -36.8305 | -0.0192 | 0.0172 | 0.0003 | -0.0258
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 18.1134 | 29.8354 | -37.2193 | -0.0212 | 0.0191 | 0.0003 | -0.0285
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 17.2289 | 28.7799 | -36.2221 | -0.0201 | 0.0162 | 0.0004 | -0.0258
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 17.2642 | 28.8323 | -36.6017 | -0.0192 | 0.0157 | 0.0004 | -0.0248
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 17.2967 | 28.8815 | -36.9845 | -0.0214 | 0.0176 | 0.0004 | -0.0277
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 17.3263 | 28.9273 | -37.369 | -0.0228 | 0.0188 | 0.0005 | -0.0296
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 12
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | -0.025125
| Std. deviation |  | 0.002736
| Max. Value |  | -0.0213
| Min. Value |  | -0.0296
N36L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 16.7668 | 28.2355 | -37.5173 | -0.0255 | 0.02 | 0.0007 | -0.0324
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 16.7194 | 28.1601 | -37.1025 | -0.0231 | 0.0179 | 0.0006 | -0.0292
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 16.6753 | 28.0898 | -36.7202 | -0.0222 | 0.0171 | 0.0006 | -0.028
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 16.6298 | 28.0177 | -36.3388 | -0.024 | 0.0183 | 0.0006 | -0.0302
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 16.2085 | 27.4598 | -36.4955 | -0.023 | 0.0169 | 0.0007 | -0.0285
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 16.2348 | 27.5113 | -36.8789 | -0.0226 | 0.0168 | 0.0007 | -0.0282
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 16.2601 | 27.5622 | -37.2684 | -0.0204 | 0.0152 | 0.0007 | -0.0254
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 16.2745 | 27.5988 | -37.6568 | -0.0095 | 0.0072 | 0.0003 | -0.0119
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 15.5969 | 26.6212 | -36.7108 | -0.0236 | 0.0166 | 0.0009 | -0.0288
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 15.626 | 26.6829 | -37.0872 | -0.0243 | 0.0173 | 0.001 | -0.0299
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 15.6526 | 26.7417 | -37.4676 | -0.0261 | 0.0187 | 0.0011 | -0.0321
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 15.6814 | 26.8034 | -37.8446 | -0.0287 | 0.0208 | 0.0012 | -0.0355
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 12
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | -0.028342
| Std. deviation |  | 0.0057825
| Max. Value |  | -0.0119
| Min. Value |  | -0.0355
N37L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 15.0059 | 25.781 | -36.874 | -0.0242 | 0.0166 | 0.0012 | -0.0294
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 15.032 | 25.8453 | -37.2502 | -0.0255 | 0.0176 | 0.0012 | -0.0311
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 15.058 | 25.9096 | -37.626 | -0.0259 | 0.018 | 0.0013 | -0.0316
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 15.0854 | 25.9762 | -38.0038 | -0.0287 | 0.0201 | 0.0015 | -0.035
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 14.5545 | 25.1292 | -37.0331 | -0.0257 | 0.0174 | 0.0014 | -0.0311
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 14.5735 | 25.1887 | -37.41 | -0.026 | 0.0177 | 0.0015 | -0.0315
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 14.5961 | 25.2536 | -37.7873 | -0.0264 | 0.0181 | 0.0015 | -0.032
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 14.617 | 25.3163 | -38.1668 | -0.0297 | 0.0205 | 0.0018 | -0.0361
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 14.0627 | 24.4118 | -37.1912 | -0.0284 | 0.019 | 0.0019 | -0.0342
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 14.0752 | 24.4676 | -37.5708 | -0.0268 | 0.0181 | 0.0018 | -0.0323
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 14.0893 | 24.5261 | -37.9495 | -0.0274 | 0.0186 | 0.0019 | -0.0332
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 14.1013 | 24.5816 | -38.329 | -0.031 | 0.0213 | 0.0021 | -0.0377
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 12
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | -0.032933
| Std. deviation |  | 0.0023933
| Max. Value |  | -0.0294
| Min. Value |  | -0.0377
N38L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 13.6241 | 23.7619 | -37.2498 | -0.029 | 0.0194 | 0.0022 | -0.035
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 13.6284 | 23.8093 | -37.6169 | -0.0264 | 0.0178 | 0.002 | -0.0319
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 13.6408 | 23.8703 | -37.9965 | -0.0275 | 0.0187 | 0.0021 | -0.0333
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 13.6507 | 23.9294 | -38.3916 | -0.0317 | 0.0217 | 0.0025 | -0.0385
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 13.115 | 23.014 | -37.3419 | -0.0284 | 0.0191 | 0.0024 | -0.0343
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 13.1473 | 23.1147 | -37.7631 | -0.0266 | 0.0181 | 0.0023 | -0.0322
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 13.1536 | 23.1725 | -38.1503 | -0.0272 | 0.0186 | 0.0023 | -0.033
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 13.1567 | 23.2265 | -38.5432 | -0.0328 | 0.0225 | 0.0028 | -0.0399
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 12.7305 | 22.4693 | -37.51 | -0.0278 | 0.019 | 0.0026 | -0.0338
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 12.7207 | 22.5066 | -37.8912 | -0.0278 | 0.0191 | 0.0026 | -0.0339
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 12.7149 | 22.5502 | -38.2729 | -0.0279 | 0.0193 | 0.0026 | -0.034
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 12.7026 | 22.5848 | -38.6572 | -0.033 | 0.023 | 0.0031 | -0.0403
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 12
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | -0.035008
| Std. deviation |  | 0.002905
| Max. Value |  | -0.0319
| Min. Value |  | -0.0403
N39L0
N40L0
N41L0
N42L0
N43L0
N44L0
N45L0
N46L0
N47L0
N48L0
N49L0
N50L0
N51L0
N52L0
N53L0
N54L0
N55L0
N56L0
N57L0
N58L0
N59L0
N60L0
N61L0
N62L0
N63L0
N64L0
N65L0
N66L0
N67L0
N68L0
N69L0
N70L0
N71L0
N72L0
N73L0
N47L0
N75L0
N76L0
N77L0
N78L0
N79L0
N80L0
N81L0
N82L0
N83L0
N84L0
N85L0
N86L0
N87L0
N88L0
N89L0
N90L0
N91L0
N92L0
N93L0
N94L0
N95L0
N96L0